参数1：2-8℃标本冷藏柜参数（数量：1）

- 产品结构：有效容积≥1000L

2、外部尺寸：方便进门及置放

3、制冷系统：制冷迅速，具备自动化霜功能

4、温度显示：显示精度0.1℃。

5、产品配置：配备病理标本储存隔板/隔间，方便标本存取和拿放

6、温度控制：微电脑温度控制系统，配置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度等多路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化；配置湿度传感器可查阅湿度。

7、控温性能：箱体内部温度均匀性

8、报警功能：具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全，具备远程报警接口。

9、冷凝水处理：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

10、标配温度监控物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。

11、测试孔：标配测试孔，方便用户测试箱内温度。

12、服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。

13、质量保证：保修期≥五年

14、噪音，正常工作时噪音小于51dB(A),需提供具有CMA或CNAS标识省级或省级以上第三方检测报告。

质保三年

参数2：医用冷藏冰箱参数（数量：1）

- 工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

- 样式：立式，双玻璃门。

- 有效容积：1000-1200L。

- 尺寸：1.2米，双开门。

- 箱体材料：冷轧钢板，喷塑。

- 内胆材料：SUS304不锈钢板。

- 保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

- 技术要求：符合国家规定的医用冷藏箱，拥有医疗器械注册证。

- 箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

10、质保3年。

参数3：医用冷藏箱（数量：6）

1、产品有效容积≥1000升，款式：立式，门体：对开门玻璃门，

2、产品输入功率≤450W，外形尺寸：≥1200mm＊710mm＊2000mm（宽＊深＊高），搁架≥12个，宽为≤1.2米（场地宽度限制）．

3、微电脑控制，数码显示箱内温度，箱内温度波动范围±2℃。

4、强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃～8℃以内（产品注册证上须有体现）。

5、多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警，电池欠电压报警等

6、多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警

7、多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

8、合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。

9、内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。

10、安全门锁设计，防止随意开启。

11、宽电压带设计，适合187～242V电压下使用。

12、透明中空钢化镀膜反射玻璃门及前吹风设计，防止玻璃门凝露。

13、内设LED照明灯，存取物品一目了然。

14、多层搁架设计，可根据需要调整间隙，方便实用。

15、电加热中竖梁，可有效防止凝露。

16、另配置12个温度监控物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信，并免费提供生命周期信息流量使用。

17、需有三年质保

参数4：医用冰箱参数（数量：2）

- 外观尺寸：60*50*170cm。

- 容量：260L。

- 温度范围：2℃～20℃

- 制定电压：220V

- 单门。

参数5：-80℃低温冰箱主要技术参:（数量：1）

1、立式设计，底部带万向滑轮和移动锁止固定装置。

2、直冷式，冻存总有效容积≥200L，内部隔架式分层≥4层，带分区式隔离透明门。

3、微电脑控制，多温度探头设计，箱内温度可设置，温度控制-40~-84℃，控制精度不高于±1.0℃，显示温度精度≤0.1℃。

4、箱体自带温度显示和声、光报警装置，温度超限自动发出报警。带箱门未关超时报警装置。

5、箱门带锁止装置，带远程温控报警模块。

6、带温度校正功能，具备断电记忆功能。

7、高效风冷式散热蒸发器，噪声≤58dB。

8、质保期至少三年