| 序号 | 设备（产品）名称 | 数量 | 采购单价（万元） | 初稿技术参数 | 是否有异议 | 异议主要内容 | 建议参数 | 满足的品牌、型号 | 建议采购单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式彩超机 | 1 | 50 | （二）台式彩超（1 台） 1.货物名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪 2.用途：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻 醉、介入、神经、肌骨及其它检查。 3.主要技术规格及系统概述： 3.1 主机系统性能 3.1.1 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机； 3.1.2 彩色液晶彩色触摸屏，尺寸不低于 13 英寸,触摸屏可独立调整角度； 3.1.3 超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器，尺寸不低于 21 英寸； 3.1.4 主机净重≤90kg； 3.1.5 内置锂电池； 3.1.6 数字波束形成器； 3.1.7 多倍信号并行处理技术； 3.1.8 数字化全程动态聚焦； 3.1.9 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12bit； 3.1.10 接收方式：发射、接收通道≥1024； 3.1.11 二维灰阶成像单元； 3.1.12 谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像； 3.1.13 M 型成像单元； 3.1.14 彩色多普勒成像单元； 3.1.15 频谱多普勒成像单元； 3.1.16 组织多普勒成像； 3.1.17 高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵； 3.1.18 解剖 M 型成像，≥3 线，360°可调； 3.1.19 彩色 M 型成像； 3.1.20 空间复合成像，≥4 级可调，最高可支持 9 线空间复合； 3.1.21 支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式； 3.1.22 二维角度独立偏转成像，≥5 级可调； 3.1.23 斑点噪音抑制，多级可调； 3.1.24 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用； 3.1.25 一键自动优化，支持 B 模式、M 模式、PW 模式； 3.1.26 图像放大功能，支持前端放大、后端放大； 3.1.27 一键全屏放大，≥2 级可调； 3.1.28 多语言操作界面：支持中英文键盘输入； 3.1.29 穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示； 3.1.30 穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调； 3.1.31 实时宽景成像，支持线阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像； 3.1.32 组织特异性成像，能够独立选择正常组织、肌肉、脂肪、液性成像模式； 3.1.33 内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、子宫及附件、胆道系统、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练。 3.2 探头规格 3.2.1 超宽频变频探头：基波≥5 种，谐波≥5 种，彩色多普勒≥3 种，PW≥3 种，可视可调； 3.2.2 腹部凸阵探头，探头频率：2.0-6.0MHz； 3.2.3 浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz； 3.3 二维灰阶参数 3.3.1 最大显示深度≥38.8cm； 3.3.2 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调； 3.3.3 灰阶曲线≥15 种； 3.3.4 物理滑动 TGC 分段调节≥8 段，具有 TGC 曲线显示； 3.3.5LGC 侧向增益补偿≥8 段，具有 LGC 曲线显示； 3.3.6 伪彩≥12 种； 3.3.7 声功率 1–100%，可视可调； 3.4 彩色多普勒参数 3.4.1 包括速度、能量、方向能量显示等； 3.4.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 3.4.3 多普勒增益≥250dB； 3.4.4 支持 B/C 双实时； 3.4.5 一键隐藏血流； 3.4.6 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能； 3.5 频谱多普勒参数 3.5.1 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）； 3.5.2 B/D 兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW； 3.5.3 快速角度校正功能； 3.5.4 取样宽度及位置范围：宽度 0.5~24mm； 3.5.5 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义设置测量参数项； 3.6 系统通用技术规格 3.6.1 主机内置 HDMI、VGA、S-Video 等视频输出接口； 3.6.2 主机内置 USB 接口≥3 个； 3.7 测量和分析 3.7.1 基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等； 3.7.2 腹部测量软件包； 3.7.3 妇科测量软件包； 3.7.4 产科测量软件包：具有≥4 胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等； 3.7.5 心脏测量软件包：支持 Simpson 法，TEI 指数，PISA 等； 3.7.6 泌尿测量软件包； 3.7.7 小器官测量软件包； 3.7.8 儿科测量软件包：髋关节角度测量； 3.7.9 血管测量软件包：Auto IMT 内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分； 3.8 图像存储，回放和浏览 3.8.1 同屏一体化智能剪切板； 3.8.2 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影； 3.8.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置； 3.8.4 图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息； 3.8.5 主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等； 3.9 图文工作站 3.9.1 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息； 3.9.2 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览； 3.9.3 支持以下存储介质：内部硬盘、USB 移动存储设备； 3.9.4 支持 AVI、WMV、JPG、BMP、TIF 等格式输出. 4.探头配置：须配置3个探头（腹部探头一把、浅表探头一把、腔内探头一把等）。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 心电图机 | 2 | 2 | 1.12 导心电波形能同步打印于 A4 大小的热敏纸； 2.起搏器采样率不低于 16,000Hz； 3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.电压分辨率不低于 1uV； 5.模数转换不低于 24 位； 6.Glasgow 大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 7.开机出波形时间不超过 7 秒； 8.内置存储容量不低于 800 份； 9.电池单次充电至少可供打印 400 份报告； 10.屏幕可预览完整的心电图报告； 11.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 12.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道 ECG 实时波形作监护； 13.可以 USB 线连接外置打印机，将报告打印于 A4 纸； 14.可支持条形码扫描枪接收患者； 15.U 盘可存储并转移 PDF 或 XML 格式的报告； 16.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 17.记录仪分辨率：水平 40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直 8 dots/mm； 18.心电放大器：直流耦合； 19.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； |  |  |  |  |  |
| 3 | 动态心电监护仪 | 1 | 2.5 | （1）导联数目：12导联/3导联二合一，一个记录器既有12导联记录模式，又有3导联记录模式（选配3导线）： （2）数字式无压缩记录，12导联模式可提供24小时、48小时两种记录时间选择（在记录器上直接设置），3导联模式可记录长达4天； （3）存储采样频率128一一1024点/秒可调： （4）4）16位A/D转换精度； （5）记录器自带独立起搏检测通道，无需设置起搏开关可完成起搏信号自动检测和记 （6）记录器带LCD液晶，可实时显示波形、文字和各种提示信息，记录过程中能实时查看心电图波形： （7）记录器提供电池电量、导联线连接、闪存卡等自动检测功能，能够提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警： （8）记录器具有实时时钟功能，时钟显示年、月、日、时、分、秒； （9）具有数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据， （10）存储介质：采用通用型SD闪存卡存储，存储容量不少于8G。支持数据线和读卡器两种通讯方式： （11）电源：1节7号电池： （12)重量不超过45克； （13) 兼容医院现有分析软件。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 动态血压仪 | 3 | 0.13 | 1.技术参数 1．全新原装产品; 2.24小时动态血压数据编辑及统计功能; 3.提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、拟合线、比较图等； 4．支持自动重测功能：对错误数据可进行自动重测。 5.元动态血压监护仪自动零位置调整功能;血压，心率数据记录及显示功能； 7.血压，心率数据图表显示及打印输出功能，可彩色打印。 8.采用示波法进行血压测量; 9.无需手工干预，自动进行24小时的血压测量； 10．直接在监护仪的显示屏上显示测量结果; 11．记录间隔5，10，15，20，30，45，60，90，120min可调; 12．过压保护：当臂带内压力在300mmHg-320mmHg范围内时，臂带能够自动释压； 13．支持院内HIS网络对接自动读取病例信息，报告全院共享； 14．单次测量时间：在30秒-45秒之间; 15．监测持续时间：大于24小时； 16．测量精度：±3; 17．测量范围：0-260（mmHg）； 18．脉搏测量范围：30-220； 19．最大充气压：300（mmHg); 20．可存储460次测量的完整数据； 21．具备误差数据可删除、可恢复功能; 22．有儿童血压模式，具备5个阶段的数据库； 23．可单独列出晨峰血压两小时的血压数据，且该时间段可根据医生不同要求进行设定； 24．有人体体位及运动状态显示，如：立位、卧位、轻微运动、中度运动、剧烈运动等； 25．智能状态检测技术，选择胳膊松弛与自然阶段进行测试； 26．血压仪器中可随时查看全天测量的血压数据及趋势图、当前时间、姓名、记录次数、电池电量； 27．有操作状态显示如：已登记、未回放、已回放、未写结论、已写结论、未打印报告、已打印报告等； 28．仪器使用超静音技术，打气时震动低，大大降低对患者夜间睡眠的影响； 29．有晨峰血压值; 30．有血压形态提醒如:勺型血压、非勺型血压、超勺型血压、反勺型血压等； 31．有工作量统计功能：可按年、月、周、日等; 32.血压数据可读同品牌动态心电分析软件内，实现动态血压、心电的对比分析报告。并可读取科室现有血压记录器数据。 33.具备实时时钟功能，能够显示当前时间； 34.支持比较分析功能。可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析； 35. 数据表功能:能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示。 36.可将现有同品牌网络动态血压互联互通，实现全程数据传输，数据互联互通。并可连接分院各合作单位及乡镇医院，实现远程会诊。 动态血压分析系统 壹套 动态血压监护仪 壹台 动态血压监护袖带 壹套 数据线 壹根 背套 壹个 使用说明书 壹份 保修卡 壹份 合格证 壹份 |  |  |  |  |  |
| 5 | DR | 1 | 60 | 1.设备名称、用途及整体要求： 1.1 设备名称：数字化X线摄影系统（DR） 1.2 设备用途：整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。 2.主要配置和技术参数要求： 1.高压发生器装置： 1.1为了保证设备稳定性和兼容性，要求平板探测器、高压发生器、图像处理软件为DR整机制造商原厂生产 1.2输出电功率≥50kW 1.3逆变频率：≥420KHZ 1.4管电压可调范围：≥40-150KV 1.5最大输出电流：≥630mA 1.6最小时间电流积：≤0.1mAs 1.7高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数 2.平板探测器： 2.1 材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接） 2.2 结构：移动式平板探测器 2.3 总像素：≥900万 2.4 最小像素尺寸：≤140μm 2.5 有效数据位数：≥16bit 2.6空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm 2.7 从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s 2.8探测器自身具有防尘防水功能 2.9 DQE≥75 2.10 电离室≥2个 3. X射线管： 3.1 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm 3.2 管套热容量：≥1200kHu 3.3 阳极热容量：≥220kHu 4. X射线管支撑装置： 4.1 类型：落地式、非U臂或UC臂机架 4.2 无需天轨即可完成安装 4.3 球管沿水平轴旋转≥±180° 4.4 球管沿球管轴旋转≥32° 4.5 球管立柱沿垂直轴旋转≥±180° 4.6 球管立柱纵向移动范围≥1700mm 4.7 球管垂直移动范围≥1200mm 5. 摄影床 5.1 固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定 5.2 床面纵向移动：≥900mm，横向移动：≥250mm 5.3 床面尺寸：≥2100×800mm 5.4 承重：≥230kg 5.5 固定滤线栅栅密度≥40L/cm 5.6 固定滤线栅尺寸≥470×450mm 5.7 探测器托盘覆盖范围≥1000mm 6. 立式平板探测器摄影架（胸片架） 6.1 固定滤线栅栅密度≥40L/cm 6.2 固定滤线栅尺寸≥470×450mm 6.3 探测中心垂直移动范围≥1400mm 7.图像采集工作站 7.1 一体化工作站，各功能非模块设计。 7.2 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全 7.3操作系统：Windows，全中文操作界面 7.4 硬件配置：CPU≥3.2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″ 7.5配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能。 7.6具备患者信息登记、编辑功能 7.7 具备曝光参数调节功能 7.8 具备3D投照体位示意图 7.9图像显示/查看/处理 |  |  |  |  |  |
| 6 | 便携式彩色B超 | 1 | 20 | 1.适用范围：腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 2.系统技术规格： 2.1主机成像系统 1)显示器：≥15寸，显示器角度可调范围≥30°； 2)显示器清洁可支持浸有清洁剂的软布直接擦拭； 3)主机可支持同时激活探头接口数最大≥3个，相互通用； 4)二维灰阶成像部件； 5)频谱多谱勒显示及分析系统； 6)彩色多谱勒超声波诊断部件； 7)多谱勒能量图； 8)回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析； 9)空间复合成像技术（提供证明图片）； 10)二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式； 11)智能实时宽景成像，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具备成像速度提示、多种伪彩显示； 12)具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式； 13)超声图像显示区域一键放大全屏显示； 14)整机重量≤8.5kg （不含电池）； 15)系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。 2.2二维灰阶成像单元 1)数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹； 2)发射声束聚焦：发射≥8段； 3)最大显示深度:≥35cm； 4)TGC:≥8段； 5)动态范围:≥200，可视可调； 2.3彩色多普勒 1)多普勒频率≥2段可视可独立调节； 2)B/Color双幅实时显示； 3)彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）； 2.4频谱多普勒 1)包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF） ； 2)取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm； 3)支持二维和频谱多普勒同时偏转； 2.5测量和分析 1)常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）； 2)外周血管专用测量及分析； 3)妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 ； 4)心脏功能专用测量及分析; 5)多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）； 2.6图像传输与存储单元 1)图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描； 2)输出: 复合视频, S-视频，VGA； 3)支持数据无线传输； 4)1TB内置硬盘； 5）配备2个探头（腹部1个、心脏1个）。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 雾化制氧机 | 2 | 1 | 1、 最大推荐流量：5L/min 2、 出口标称压力为零和 7kPa 时的流量范围：0.5~5L/min 3、 氧流量 0.5~5L/min 时，氧浓度为 93%±3% 4、 输出压力：40~70kPa 5、 压缩机安全阀释放压力：250 kPa±50 kPa 6、 噪声：≤60dB（A） 7、 雾化率：≥0.1mL/min 8、 安全系统： 电流过载或连线松脱，停机 压缩机高温，停机 压力，循环故障，报警停机 压缩机故障，报警停机 低氧浓度，报警 9、 最短工作时间：不得低于 30 分钟 10、 工作制：连续运行 11、 正常工作环境： 环境温度范围：10℃~40℃ 相对湿度范围：30%~75% 大气压力范围：860hPa~1060 hPa 12、 设有故障报警功能（压力、循环故障报警，压缩机故障报警），低氧浓度报警功能 |  |  |  |  |  |
| 8 | 雾化仪 | 3 | 0.1 | 1.电源：100V-240V～50Hz-60Hz，0.12A-0.065A(电源适配器)。 2.喷雾速率：0.17ml/min以上使用温湿度（室温23℃、湿度40%RH的情况下，用生理盐水进行喷雾时，随药液的种类变化）。 3.喷雾粒子直径：MMD5.5um±30%。 4.药液杯容量：最大10mL。 5.适当药液量：2－10mL。 6.残液量：0.7mL以下。 7.使用温湿度：+10℃－+40℃，30%RH－85%RH。 8.运输和保存大气压力：700hPa～1060hPa。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 除颤仪 | 1 | 2.6 | 1、物理性能 1.1、设备支持开盖开机，未避免误操作，设备主机操作面板的按键数量≤3； 1.2、工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作 60 分钟； 1.3、可以对设备使用酒精类、双氧水、异丙醇等方式进行清洁及消毒。 2、除颤性能 2.1 从开机到 200J 放电准备就绪用时＜7s。 3、除颤电极片 3.1、电极片有效期：≥60 个月，并且电极片上有标注失效日期； 3.2、在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率； 3.3、可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量； 3.4、标配电极片可同时支持成人和 8 岁以下或体重 25kg 以下小儿使用。 4、电池 4.1、使用同品牌一次性专用电池，电池有效期≥6 年； 4.2、可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续 30 分钟工作时间和至少6 次 360J 除颤充放电（适合条件下）。 5、操作 5.1、AED 设备支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式； 5.2、CPR 按压模式支持配置 30:2、15:2 和仅按压模式； 5.3、在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示； 5.4、多语言指导：具备中英文语音提示，并可一键快速切换。 6、数据管理 6.1、AED 设备支持 USB 接口，可通过外部 USB闪存设备导出抢救记录数据； 6.2、存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gbit，可存储不少于 1000 份自检报告； 6.3、支持录音功能，可保存至少 60 分钟抢救现场录音。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 尿液分析仪 | 3 | 0.82 | 1、测定速度≥500条/小时 2、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白等 3、工作方式：自动连续测试，单条测试等 4、仪器具有自动感应尿试纸条功能，将感应到得试纸条送入仪器内部 5、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内 6、仪器具有自检和故障识别功能 7、校准功能：仪器配有试纸条校准功能 |  |  |  |  |  |
| 11 | 全自动生化分析仪 | 2 | 30 | 1、仪器类型：分立式全自动生化分析仪； 2、分析速度：生化恒速≥400T/H，选配ISE速度可达≥600T/H； 3、最大可同时分析项目：≥81个； 4、测试原理：比色法、比浊法、可选匹配离子选择电极法； 5、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法； 6、样本位：≥80个样本位； 7、样本量：1.5μL～45uL，≥0.1µl步进； 8、试剂位：≥80个试剂位； 9、试剂盘冷藏温度：2～8℃； 10、试剂量：10μL～200uL，0.5µl步进； 11、反应杯位：≥90个,光径≤5mm； 12、温控方式：固体直热（水浴、油浴及液气双 项均不算固体直热术），无需添加任何恒温液和 保养剂，免维护免保养； 13、比色杯清洗：≥8阶，自动温水/清洗剂清洗； 14、光学系统：全息凹面光栅后分光系统； 15、波长：340～800nm ,≥12个波长； 16、吸光度线性范围：0～3.5Abs； 17、样品携带污染率：不大于0.05%； 18、具有酶线性拓展功能； 19、支持在线试剂装载； 20、支持一个项目放置多套试剂； 21、支持定时休眠和手动休眠； 22、提供急诊通道； 23、操作系统：全中文操作界面。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 全自动血液分析仪 | 2 | 20 | 1.血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。 2.静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样。 3.血液分析报告参数≥37个，能提供三维散点图。 4.仪器可以自动进行重测或追加项目重测,全自动旋转条码扫描。 5.检测速度：CBC＋DIFF ≥80个样本/小时。 6.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能。 7.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。 8.具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 离心机 | 1 | 1.5 | 1.微机控制、大力矩交流变频电机直接驱动、无碳粉污染； 2.大屏幕液晶显示（LCD）； 3.≥9种升速、10减速档位，三级阻尼减震； 4.设有超速、误操作、机器故障自动诊断、门盖自锁、不锈钢内腔、三层保护套等装置； 5.具备气流导向； 6.可任意设定转速、离心时间、RCF值和升降速档位； 7.最高转速≥5500r/min； 8.最大相对离心力≥5310×g； 9最大容量≥2000ml(4×500ml)； 10转速精度：±10r/min； 11.定时范围：1min～99min59S ； 12.整机噪声＜65dB(A)； 13配置：32×15ml水平转子配5/7ml适配器。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 显微镜 | 1 | 1 | 1光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统，整机防霉设计。 2观察装置：铰链式双目观察头，30°倾斜，瞳距调节范围55-75mm，固定观察筒头部为螺钉。显微镜自带电源输出端可以直接给摄像系统供电。 3目镜：标准配置的高眼点设计、带可折叠橡胶眼罩的N-WF10X/20目镜，目镜筒上的卡槽设计，将目镜锁紧定位。双目视度可调。 4转换器：四孔定位内倾式转换器，更换切片时无需升、降载物台。 5显微镜留有镂空开叉结构。 6载物台：三角导轨XY复合式机械移动载物台，防腐、耐磨。矩形，尺寸为≥140×135mm，行程≥76×50mm，最小读数值0.1 mm。 7物镜：宽带镀膜EF-N平场消色差物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）。 8调焦机构：粗微调共轴，并带有手轮松紧调节装置。在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；两侧有粗微调焦旋钮，具有过载保护装置,调焦范围:25mm,微调格值最小格值:0.002mm。 9聚光镜：N、A、1、25阿贝聚光镜，精确限位设计，齿轮齿条结构，确保更为准确的观察高度。聚光镜为金属材料，不含塑料件。、 10照明：原装生产的3W LED冷光源照明，亮度可调，寿命可达数万小时以上。集光镜座不能轻易取下，防止经常取下造成光路中心的改变，而影响观察效果。 11具有简易相衬及暗场观察及简易偏光观察预留位。 12 核心技术要求： 12.1转换器定位稳定性≤0.005mm。 12.2载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.020；载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。 12.3 10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.07mm； 12.4显微镜物镜放大率准确度不超过±5%； 12.5目镜放大率准确度不超过±1.88%； 12.6倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.06mm； 12.7左右两系统放大率差≤0.03%； 12.8零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm； 12.9 10-40齐焦≤0.013mm；40-100齐焦≤0.02mm； |  |  |  |  |  |
| 15 | 电解质分析仪 | 1 | 1.2 | 1、技术指标 1.1、自检功能，故障解决提示。 1.2、吸样后30秒内出结果。 1.3、最小样品量:全血≤120ul,毛细管最低采血量≤50uL。 1.4、自动校正功能，方便急诊测试。 1.5、高、中、低值质控线性调整功能。 1.6、保存≥300例质控数据，能对不同批号的质控样品进行统计。 1.7、斜率与均差双参数校正，确保线性和准确性。 1.8、特设操作帮助，指导用户自行解决故障。 1.9、测量项目和计算项目>25项。 1.10、全程自动分段清洗，确保无交叉感染。 1.11、自动一点及两点定标，附加人工定标功能。 1.12、一体化试剂包，降低了生物污染的风险，符合环保要求。 1.13、≥1200例样品数据保存，包括测试日期、时间、编号及异常情况记录。 1.14、电极维护保养提示。 1.15、RS232主机联机接口。 2、样品种类:血液。 3、测量范围及精度： 项目 范围 精密度(CV值) K+ (0.5~15.0)mmol/L ≤l.0% Na+ (20~200)mmol/L ≤1.0% Cl- (20~200)mmol/L ≤1.0% Ca2+ (0.3~5.0)mmo1/L ≤1.5% pH 6.0~9.0 ≤1.0% 4、工作条件; 4.1、工作温度:5℃-40℃。 4.2、相对湿度:≤85%。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 中频治疗仪 | 2 | 4 | 1、工作条件 额定输入功率：≤120VA。 2、载波波形：方形脉冲波。 3、载波频率：(1-12)kHz，允差±10%。 4、输出电流：在 500Ω的负载电阻下，最大输出电流小于 100mA。 5、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于 10%。 6、调制频率：≤2kHZ，允差±10％ 7、调制幅度：低频调制中频的调幅度为 100%，允差±5%。 8、输出波形：≥4 种波形。 9、处方功能：≥6 个医疗专家精选处方。 10、治疗结束自动停止。 11、输出通道: 独立输出，每路输出可单独控制时间、处方、开关和强度，同时使用，也可以多个部位同时进行治疗。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 艾灸仪 | 2 | 0.1 | 一、配置清单： 1 主机 台 1 2 艾灸盒 个 6 3 隔热垫(艾绒垫 片) 个 50 4 绑带 套 1 0.56m(2 条)、 0.3m(4 条)、 0.19m(8 条) 5 电源线 根 1 10A 6 硅胶塞 个 6 7 熔断器(保险丝) 个 2 F4AL 250V 二、主要技术参数: 1.主要功能：无烟温热灸、磁疗。 2.主要构成：台式主机、艾灸头。 3.输出路数/显示：≥4 个灸头输出，液晶显示，轻触式按键操作。 4.艾灸头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒加热后，直接作用于病灶部位。 5.灸头具备加热功能，每个灸头的恒温范围：30-70℃内连续 可调。 6.灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁场强度： 0.023T-0.12T。 7.艾灸盒具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸。 8.治疗时间：0～99min 之间设定，到设定时间自动停止输出。 |  |  |  |  |  |
| 18 | 医用红外线理疗灯 | 4 | 0.1 | 1 环境温度范围:+5℃～+40℃ 2 相对湿度范围:≤85%。 3 大气压力范围:700 hPa～1060 hPa。 4 电源额定电压：～220 V;额定频率：50 Hz 5 红外线灯泡性能：光源照射头有效光普波长范围应主要分布在0.6～5μm 范围内。 6 温度控制：红外线灯泡中心温度应<220℃ |  |  |  |  |  |
| 19 | 神经肌肉低频电刺激仪 | 2 | 1 | 1、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：35VA。 3、脉冲频率： 第Ⅰ挡（完全失神经）：输出脉冲频率为500Hz,调制波频率为0.5Hz～5Hz连续可调，允差为±15%； 第Ⅱ挡（部分失神经）：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz连续可调，允差为±15%。 4、脉冲宽度： 第Ⅰ档（完全失神经）：脉冲宽度由5个1ms组成，调制波宽度为10ms，允差±30%； 第Ⅱ档（部分失神经）：脉冲宽度为10ms，允差±30%。 5、刺激仪在500Ω的负载电阻下，刺激仪每路输出电流有效值为≤80mA，连续可调 6、治疗定时5min、10 min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10% 7、输出波形：双向不对称方波 8、输出低频脉冲电流，频率连续可调 9、三组六通道脉冲输出 10、输出端开路时，输出峰值电压应不大于500V。 11、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。 12、刺激仪输出控制都调至最大，将输出端开路运行10min，再短路运行5min，在此试验之后，刺激仪必须符合各项参数。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 新生儿身高体重计 | 1 | 0.5 | 1、卧式测量婴儿身高体重；同步测量数据清晰语音播报；高亮LED数码显示； 2、外置热敏图文输出装置，高速热敏打印测量报告； 3、操作方式：自动模式，全自动一体测量，同步语音显示打印一体；手动模式，滑动挡板辅助测量，滑至宝宝脚底后锁定身高； 4、身高测量方式: 身高采用超声波测距，并实现温差补偿，仪器边缘有嵌入式精密刻度尺校验补偿、外置脚踏测量开关键，自动测量； 5、测量范围： 身高测量范围：0-120cm 分度值0.1cm 体重测量范围：0-60kg 分度值0.01kg |  |  |  |  |  |
| 21 | 功能性电刺激设备 | 1 | 4.3 | 1、输出波形：具有宽波（II波），细波（I波）两种波形(共有不少于10种频率，间隔0.5Hz，频率范围：0Hz～5Hz，允许误差为±20%） 1.1波形Ⅱ：脉冲宽度为10ms，500Ω时，输出峰值为32V；输出脉冲频率为0.5～5Hz。 1.2波形Ⅰ： 脉冲宽度为1ms，调制波宽度为10ms（当负载为3K时最大输出峰值：45V；当负载为500Ω时，最大输出峰值：32V。载波脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～5Hz。 2、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时，电流峰值＜80mA±30%。在开路的条件下测量时，输出峰值电压＜500V；强度等级：0～200级连续调节，每级增量＜1mA或1V。 3、治疗时间：1min～90min可调。 4、断电保护：断电后恢复，输出幅度应预置设置在最小位置或无输出。 5、显示方式：≥9英寸触摸显示屏，独立显示，独立操作界面。 6、产品结构及通道数：具有2路独立输出通道，4个电极片，参数可独立设置，可同时满足2位患者使用。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 中医热疗设备 | 1 | 1.2 | 一、功能要求： 中医传统康复：适用扭挫伤、腰肌劳损等各种软组织损伤、风湿和类风湿关节炎，亦适用于手术愈合、四肢创伤后疤痕粘连、骨折后肿胀及恢复功能障碍等 二、技术参数 1、双管加热，熔蜡时间快,加热到设定温度后，单管保温，低功率运转。 2、具有预约定时功能，可提前预约加热时间。 3、弯头出水管设计，带塑料排水管，可直接接入下水管，放水方便。 4、内胆及发热管须采用304全不锈钢材料，耐腐蚀不生锈。 5、其他： （1）最大温控温度：≥85℃。 （2）测温误差：±2℃。 （3）仪器工作环境温度5℃-40℃。相对湿度≤80%。 （4）温控交流接触器输出：电压220V，最大电流10A。 （5）工作电源：交流220V±10%，50Hz±2%。 （6）消耗功率：1800VA （7）过温保护器（100℃）。 （8）低水位报警装置。 （9）蜡疗仪一次溶蜡：最大≥30公斤，正常工作停机后，保温12小时重新升温至60℃的时间不超过1小时。 |  |  |  |  |  |
| 23 | 电针仪 | 2 | 0.1 | 治疗原理： 温热电针综合治疗仪是在普通针灸的基础上添加低频电脉冲和温热电针灸，使用微电脑技术和PTC电热技术精心研制生产，以提高针灸疗效的产品。 技术参数： 1、微电脑控制，液晶显示，四路脉冲和温针输出。 2、额定输入功率：35VA。 3、治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波（E1，E2，E3）。 连续波、疏密波、轻捶波： a) 连续波频率在0.5Hz～100Hz（对应脉冲周期：2s～0.01s），可分档调节，允差±15％，级差0.01s。 b) 疏、密变换周期随脉冲周期变化而变化。 c) 轻捶波频率在0.25Hz～50Hz（对应脉冲周期：4s～0.02s），可分档调节，允差±15％，级差0.02s。 按摩波E1：由三角波对轻捶波进行幅度调制波形。 a）脉冲周期为0.04s～0.48s可调，级差0.02s，允差±15％； b）调制波为三角波； c）调幅度为100％，允差±15％。 按摩波E2：由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形。 a）脉冲周期0.02s～0.24s可调，级差0.01s，允差±15％； b）调制波为锯齿波； c）调幅度为100％，允差±15％。 按摩波E3：由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。 4、治疗仪每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20％（负载电阻250Ω）。 5、治疗仪开机后，按下温针键，10min后温针输出夹上的温度为：85℃±10℃。 6、定时功能：治疗时间可在10min～60min设定级差5min，治疗时间达到设定的时间时，有声音提示，输出停止，所有通道输出强度自动清零。 适应症： 适用于与针灸配合治疗。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 身高体重血压测量一体机 | 1 | 8 | 1.1可实现对综合多项的生理参数一站式集中采集并保证数据的安全与稳定传输。 1.2可协助基层医疗卫生机构引导居民进行体检，开展疾病筛查、慢病监控、健康教育、基层卫生统计等工作。 1.3可满足居民自助体检的要求以及公卫集中体检的要求，还可满足慢性病综合防治工作的要求，以及公共卫生服务数据采集和基层卫生相关工作管理统计的需要。 1.4为居民提供健康指导服务，提高基层医疗卫生机构高血压、糖尿病等慢性疾病的早期发现和管理水平，以使用居民逐步养成现代健康生活方式的习惯，提高居民健康水平。 1.5具备全自动身高、体重、血压测试功能和中医体质辨识功能。 2、管理平台 2.1电子健康档案储存与调取 2.1.1对智能信息工作站上传的数据，进行解码并储存到相关的数据库，形成综合的电子健康档案。 2.1.2长久储存电子健康档案，并能分类检索与查看。 2.2用户管理 2.2.1用户体检数据：根据上传时间呈现用户的体检数据表，并支持批量导出。 2.3档案管理 2.3.1档案维护：可分个人与家庭进行档案建立，并可根据档案所属机构、居民姓名、身份证号、档案创建时间进行检索，查看建档详情，并能打印满足公卫规范的个人健康档案。 2.3.2中医九型体质辨识：可查看中医体质辨识记录，并可打印满足公卫规范的中医体质辨识报告。 2.4高血压管理 2.4.1可统计辖区高血压患者管理的人数、高血压患者管理率等指标。 3、设备操作台要求 3.1一体化操作台 3.1.1检测工作区：1个；1台触摸式显示屏 3.1.2标准的网络接口至少配备1个 3.2主机及触摸显示屏 3.2.1 DDR3内存： ≥2GB 3.2.2固态硬盘： ≥8G 3.2.3显示器显示尺寸： ≥18.5英寸 3.3身份证阅读器 3.3.1具有居民身份证验证安全控制模块 3.4设备硬件检测功能 3.4.1医用全自动血压检测 （1）测量范围：压力：0mmHg~280mmHg (0.0kPa~39.33kPa) ， 脉搏率： (40~180)次/分 （2）最大允许误差：压力： ±3mmHg ，脉搏率 ：5% （3）臂筒适用臂围：24cm-42cm 3.4.2身高体重检测 （1）体重测量范围：1-300kg （2）身高测量范围：20-200cm 3.4.3中医体质辨识功能 （1）体质类型：9种，符合国家中医药管理局颁布的标准 （2）软件有体质辨识判定功能，可以判定具体个人的个性体质的偏颇。 |  |  |  |  |  |
| 25 | C14呼气检测仪 | 1 | 1.6 | 1、采用双通道采集数据。 2、双测量室，同时测量 2 个样本，节省时间。 3、无需淬灭校正。 4、自动给出 DPM 及 HP 感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果。 5、自动故障诊断。 6、自动扣除本底计数。 7、自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机。 8、采用≥8 寸液晶触屏显示操作界面和输入患者信息(提供参数确认函) 9、具有 RFID 读卡器，通过授权仪器使用次数功能，达到专卡专用。(提供参数确认函) 10、检测仪的本底计数率≤50min-1 。 11、检测仪检测样本的重复性：≤10% 。(提供参数确认函) 12、检测仪检测样本的准确度：±10% 。(提供参数确认函) 13、测量时间仪器自动选定 250S。 14、功耗≤30VA。 15、仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告。 16、可接入医院局域网，连接扫码枪，接入 LIS，HIS 等系统。 |  |  |  |  |  |
| 26 | 肺功能检测仪 | 1 | 8 | 1.产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准 2.测试项目参数： A、慢肺活量SVC：VC、VC MAX、VCIN、VC EX、IC、IC%P、IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC% B、用力肺活量FVC：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC MaX、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、PIF、PIF50、MIF、FET、VEXP、FET、（FEV11%FVC1）%P、PIF、ELA C、每分最大通气量MVV：MVV、MVV%P、VTMVV、TIMEMVV、BFMVV、MVV% D、舒张试验： 预计值，每次实测预计百分比改变（变异率） 3.温度传感器：半导体（-5～65℃）： 4.流量传感器：金属筛网式压差传感器： 5.流量测量范围：（0～16）L/s：流量精确范围：土3%或0.05L/s 6.容量测量范围：（0～10）L：容量精确范围：王2%或者±0.05L； 7.气流阻力：流量测量范围内小于0.35Kpa/（L/s） 8.频率响应：应不超过土12%或者±0.25L/s，取其大者 9.质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F：受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确： 10.软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC，SVC，MVV等图形及数值、在测试期间的流量一容积环，在FVC中显示、可自动分析检测结果： 11.定标：可配合定标筒进行常规定标和三流速定标； 12.肺年龄：具有肺年龄评估功能，能够评估受检者的肺部相对年龄，适合吸烟者的肺部评测以及戒烟门诊的有效提示： 13.系统连接：配备肺功能检查系统软件，数据及图像输出可通过USB、蓝牙、GSM方式传输： 14.数据传输：可通过数据传输模块将测量数据同步到云端，让医生实现远程查看测量结果：也可以导出Exce1格式的历史检查数据显示屏：LCD≥2.6寸，可显示肺功能数值及测试曲线： 15.预设多种肺功能预计值参数； 16.配置≥10寸触摸大屏使携一体机，自带热敏打印 |  |  |  |  |  |
| 27 | 自动化洗胃机 | 1 | 0.5 | 1、电源:AC220V士22V，电源频率:50Hz±1Hz 2、输入功率:90VA 洗胃周期:<40s3、 4、冲液量:250-350mL/次，吸液量:350-450mL/次 5、噪音:≤65dB(A) 6、流量:>2L/min 7、工作压力及变化:压力绝对值在47kPa范围内，工作压力变化不大于士5kPa8、非AP/非APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧化亚氨混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)。 运行模式:连续运行 电气要求:I类设备，BF型应用部分 防进液等级:IPXO |  |  |  |  |  |