| 序号 | 设备（产品）名称 | 数量 | 采购单价（万元） | 初稿技术参数 | 是否有异议 | 异议主要内容 | 建议参数 | 满足的品牌、型号 | 建议采购单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C14呼气检测仪 | 1 | 1.6 | 1、采用双通道采集数据。 2、双测量室，同时测量 2 个样本，节省时间。 3、无需淬灭校正。 4、自动给出 DPM 及 HP 感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果。 5、自动故障诊断。 6、自动扣除本底计数。 7、自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机。 8、采用≥8 寸液晶触屏显示操作界面和输入患者信息(提供参数确认函) 9、具有 RFID 读卡器，通过授权仪器使用次数功能，达到专卡专用。(提供参数确认函) 10、检测仪的本底计数率≤50min-1 。 11、检测仪检测样本的重复性：≤10% 。(提供参数确认函) 12、检测仪检测样本的准确度：±10% 。(提供参数确认函) 13、测量时间仪器自动选定 250S。 14、功耗≤30VA。 15、仪器可随时升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告。 16、可接入医院局域网，连接扫码枪，接入 LIS，HIS 等系统。 |  |  |  |  |  |
| 2 | CT | 1 | 160 | 1.机架系统 1.1.滑环类型低压滑环 1.2.扫描架孔径≥70cm 1.3.扫描架物理倾角(非数字倾角)≥±24度 1.4.焦点到等中心点的距离≥570mm 1.5.焦点到探测器的距离≤985mm 2.探测器及数据采样系统 2.1.探测器物理排数≥32排 2.2.探测器单元Z轴最小单元尺寸≤0.625mm 2.3.Z轴方向探测器覆盖宽度≥20mm 2.4.每排探测器单元数≥848个2.5.探测器物理单元总数≥30000个2.6.探测器最高采样率≥1500views/圈 3.球管及高压系统 3.1.球管阳极热容量≥2.0MHU 3.2.最大球管电压≥140KV 3.3.最小球管电压≤70KV 3.4.最大管电流≥350mA 3.5.最小管电流≤10mA 3.6.最小毫安调节范围≤5mA 3.7.球管小焦点(IEC 60336)≤0.64mm² 3.8.球管大焦点(IEC 60336)≤1.7mm² 3.9.高压发生器功率(不含等效概念)≥42KW 4.扫描参数 4.1.机架最快旋转扫描时间/360度≤0.75秒 4.2.每圈扫描层数>32层 4.3.最薄扫描层厚≤0.625mm 4.4.扫描视野≥50cm 4.5.单次螺旋连续最长扫描时间 4.6.单次螺旋扫描最大范围≥160cm 4.7.定位像长度≥160cm 4.8.最大螺距≥1.8 4.9.最小螺距≤0.55.扫描床 5.1.可扫描范围≥1600mm 5.2.床升降最高高度≥880mm 5.3.床升降最低高度≤600mm 5.4.最大横向进床速度≥175mm/s 5.5.最小横向进床速度≤2mm/s 5.6.扫描床最大载重量≥200Kg 5.7.扫描床控制脚踏开关 6.图像质量 6.1.空间分辨率00%MTF≥15 LP/CM 6.2.密度分辨率00.3%≤3mm 6.3.高端低剂量迭代降噪技术 7.主控制台计算机系统 7.1.内存≥32GB 7.2.硬盘≥3TB 7.3.主频≥2.2GHz 7.4.CPU内核数目≥10核 7.5.24英寸彩色液晶显示器，显示矩阵≥1920×1200 7.6.网络接口DICOM 3.07.7.永久贮存刻录方式DVD 7.8.激光相机DICOM3.0接口 7.9.提供DICOM3.0,所有传出及传入接口功能 7.10.自动语音系统及双向语音传输 7.11.同步并行图像处理功能 7.12.主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA,三维容积重建等三维后处理功能 8.软件应用系统 8.1.图像减影功能 8.2.CT电影功能 8.3.管电流自动调节功能 8.4.MPR/CPR/SSD/VR 8.5.组织裁剪 8.6.三维(3D、SSD)软件 8.7.最大及最小密度投影(MIP,MinP) 8.8.三维容积测量评估功能 8.9.CT血管造影 8.10.一键式容积重建 8.11.血管测量功能 8.12.一键式去骨功能 8.13.一键式骨分离功能 8.14.容积漫游(VRT) 8.15.三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查 9附件 9.1.双筒高压注射器1个 9.2.铅衣一套 9.3.机房装修 9.4.阅片电脑一台 9.5.医用打印机一台 9.6.胶片打印机一台 9.7.医用彩色显示屏一个(4M) 9.8.远程诊断系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | DR | 2 | 60 | 1.设备名称、用途及整体要求： 1.1 设备名称：数字化X线摄影系统（DR） 1.2 设备用途：整机双立柱型机架式结构加平板探测器系统，能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位、担架位、轮椅位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。 2.主要配置和技术参数要求： 1.高压发生器装置： 1.1为了保证设备稳定性和兼容性，要求平板探测器、高压发生器、图像处理软件为DR整机制造商原厂生产 1.2输出电功率≥50kW 1.3逆变频率：≥420KHZ 1.4管电压可调范围：≥40-150KV 1.5最大输出电流：≥630mA 1.6最小时间电流积：≤0.1mAs 1.7高压发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在图像采集工作站上控制曝光参数 2.平板探测器： 2.1 材料：碘化铯+非晶硅（整板，非拼接） 2.2 结构：移动式平板探测器 2.3 总像素：≥900万 2.4 最小像素尺寸：≤140μm 2.5 有效数据位数：≥16bit 2.6空间分辨率最低出厂标准：≥3.6lp/mm 2.7 从曝光到获得预示图像的最短时间：≤4.5s 2.8探测器自身具有防尘防水功能 2.9 DQE≥75 2.10 电离室≥2个 3. X射线管： 3.1 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm 3.2 管套热容量：≥1200kHu 3.3 阳极热容量：≥220kHu 4. X射线管支撑装置： 4.1 类型：落地式、非U臂或UC臂机架 4.2 无需天轨即可完成安装 4.3 球管沿水平轴旋转≥±180° 4.4 球管沿球管轴旋转≥32° 4.5 球管立柱沿垂直轴旋转≥±180° 4.6 球管立柱纵向移动范围≥1700mm 4.7 球管垂直移动范围≥1200mm 5. 摄影床 5.1 固定式摄影床，床面具备四方浮动功能，电磁锁定 5.2 床面纵向移动：≥900mm，横向移动：≥250mm 5.3 床面尺寸：≥2100×800mm 5.4 承重：≥230kg 5.5 固定滤线栅栅密度≥40L/cm 5.6 固定滤线栅尺寸≥470×450mm 5.7 探测器托盘覆盖范围≥1000mm 6. 立式平板探测器摄影架（胸片架） 6.1 固定滤线栅栅密度≥40L/cm 6.2 固定滤线栅尺寸≥470×450mm 6.3 探测中心垂直移动范围≥1400mm 7.图像采集工作站 7.1 一体化工作站，各功能非模块设计。 7.2 一键开关机控制盒：具备一键开关机功能，使医生开关机操作更加方便，同时保护机器及病人数据的安全 7.3操作系统：Windows，全中文操作界面 7.4 硬件配置：CPU≥3.2GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1T，液晶显示器：≥23″ 7.5配有标准DICOM3.0输入输出接口，具有DICOM打印、存储、一体化光盘刻录、传输和获取以及Worklist功能。 7.6具备患者信息登记、编辑功能 7.7 具备曝光参数调节功能 7.8 具备3D投照体位示意图 7.9图像显示/查看/处理 |  |  |  |  |  |
| 4 | 除颤仪 | 1 | 2.6 | 1、物理性能 1.1、设备支持开盖开机，未避免误操作，设备主机操作面板的按键数量≤3； 1.2、工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作 60 分钟； 1.3、可以对设备使用酒精类、双氧水、异丙醇等方式进行清洁及消毒。 2、除颤性能 2.1 从开机到 200J 放电准备就绪用时＜7s。 3、除颤电极片 3.1、电极片有效期：≥60 个月，并且电极片上有标注失效日期； 3.2、在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率； 3.3、可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量； 3.4、标配电极片可同时支持成人和 8 岁以下或体重 25kg 以下小儿使用。 4、电池 4.1、使用同品牌一次性专用电池，电池有效期≥6 年； 4.2、可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续 30 分钟工作时间和至少6 次 360J 除颤充放电（适合条件下）。 5、操作 5.1、AED 设备支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式； 5.2、CPR 按压模式支持配置 30:2、15:2 和仅按压模式； 5.3、在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示； 5.4、多语言指导：具备中英文语音提示，并可一键快速切换。 6、数据管理 6.1、AED 设备支持 USB 接口，可通过外部 USB闪存设备导出抢救记录数据； 6.2、存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gbit，可存储不少于 1000 份自检报告； 6.3、支持录音功能，可保存至少 60 分钟抢救现场录音。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 动态心电图机 | 2 | 2.5 | 1、导联数目：12导联/3导联双模式记录，自动识别导联线类型。 2、记录时间：24~168小时。 3、采样率不低于10000点/秒，存储采样率128~1024点/秒可调。 4、起搏检测：独立起搏检测通道。 5、记录器具有LCD显示屏，可显示心电波形和报警提示信息。 6、记录器重量≤50克。 7、两种传输方式：USB数据线/SD读卡器任意选择。 8、具有电池电量检测、电极脱落报警提示功能。 9、具有接续记录功能，记录过程中更换电池可选择接着前面的数据继续记录，不删除原有记录数据。 10、记录盒导联线连接正常时，5分钟后自动开始记录功能。 11、电源：1节7号电池。 12、软件支持信号质量分析智能自动导联功能。 13、软件支持全流程设置，支持功能模块的自定义选择和排序。 14、软件具有时间散点图、小时时间散点图、单项限、差值和四象限散点图。 15、软件支持散点图和叠加图同步分析功能，叠加窗口支持关闭或开启。 16、软件支持模板内心搏排列对比。 17、软件具有房颤房扑独立功能模块，支持房颤做独立心搏类型归类和统计心搏数量。房颤分析提供心搏能量图谱、RR离散图、P波瀑布图等分析技术。 18、软件支持心搏形态智能学习二次归类技术，一键解决心搏重分类。 19、软件支持PR间期趋势图、心向量、TWA和心率减速力等高级分析。 20、软件支持7天连续数据分析，报告可选1天或7天整体报告。 21、支持升级网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 儿童专业吸痰器 | 1 | 0.2 | 1、极限负压值≥0.09MPa(680mmg) 2、负压调节范围:0.02MPa(150mmlg)，极限负压值抽气速率≥40L/min; 3、贮液瓶≥2500ml(玻璃)x2: 4、电源:220V，50Hz，输入功率≥250W, 5、净重≤20kg。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 肺功能检测仪 | 2 | 8 | 1.产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准 2.测试项目参数： A、慢肺活量SVC：VC、VC MAX、VCIN、VC EX、IC、IC%P、IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC% B、用力肺活量FVC：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC MaX、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、PIF、PIF50、MIF、FET、VEXP、FET、（FEV11%FVC1）%P、PIF、ELA C、每分最大通气量MVV：MVV、MVV%P、VTMVV、TIMEMVV、BFMVV、MVV% D、舒张试验： 预计值，每次实测预计百分比改变（变异率） 3.温度传感器：半导体（-5～65℃）： 4.流量传感器：金属筛网式压差传感器： 5.流量测量范围：（0～16）L/s：流量精确范围：土3%或0.05L/s 6.容量测量范围：（0～10）L：容量精确范围：王2%或者±0.05L； 7.气流阻力：流量测量范围内小于0.35Kpa/（L/s） 8.频率响应：应不超过土12%或者±0.25L/s，取其大者 9.质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F：受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确： 10.软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC，SVC，MVV等图形及数值、在测试期间的流量一容积环，在FVC中显示、可自动分析检测结果： 11.定标：可配合定标筒进行常规定标和三流速定标； 12.肺年龄：具有肺年龄评估功能，能够评估受检者的肺部相对年龄，适合吸烟者的肺部评测以及戒烟门诊的有效提示： 13.系统连接：配备肺功能检查系统软件，数据及图像输出可通过USB、蓝牙、GSM方式传输： 14.数据传输：可通过数据传输模块将测量数据同步到云端，让医生实现远程查看测量结果：也可以导出Exce1格式的历史检查数据显示屏：LCD≥2.6寸，可显示肺功能数值及测试曲线： 15.预设多种肺功能预计值参数； 16.配置≥10寸触摸大屏使携一体机，自带热敏打印 |  |  |  |  |  |
| 8 | 高压真空消毒灭菌器 | 1 | 3 | 1.1控制方式：采用微电脑智能化全自动控制； 1.2控制模式：内循环排汽式； 1.3具备功能：设有裸露器械、器械包、敷料、液体培养基等灭菌程序，供用户选择； 1.4灭菌室容积：50升；1.5灭菌时间设定：4—99min,灭菌结束发出声音信号； 1.6干燥定温功能：具有正压脉冲排气功能，确保冷空气排除；腔壁加热，干燥时间、干燥温度自动控制； 1.7最高工作压力/温度：最高工作压力≥0.22MPa最高工作温度≥134°C.温度动态数字显示； 1.8平移门，快开门安全联锁装置，自涨密封，装有保温隔热门罩，安全阀后置半内藏式安装，确保安全； 1.9安全保护装置； 1.9.1超温自动保护装置：超过设定温度，自动切断加热电源； 1.9.2门安全连锁装置：装有门安全连锁装置 1.9.3低水位报警：低水位时能自动切断电源，自动报警； 1.9.4漏电保护：有漏电保护装置； 1.9.5安全阀：超过安全阀压力,自动泄压； 1.10基本配置； 1.10.1立式高压灭菌器：2台（锅体外壳，内腔、门盖、灭菌室、提篮均采用优质SUS304材质制成；提篮≥2个；水平滑动式开门或手轮旋转罗盘式开门；自涨式密封圈；有压力显示表；有无毒PVC材料制成的内置水箱；灭菌器底部配有活动脚轮）。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 灸疗设备 | 5 | 0.1 | 一、配置清单： 1 主机 台 1 2 艾灸盒 个 6 3 隔热垫(艾绒垫 片) 个 50 4 绑带 套 1 0.56m(2 条)、 0.3m(4 条)、 0.19m(8 条) 5 电源线 根 1 10A 6 硅胶塞 个 6 7 熔断器(保险丝) 个 2 F4AL 250V 二、主要技术参数: 1.主要功能：无烟温热灸、磁疗。 2.主要构成：台式主机、艾灸头。 3.输出路数/显示：≥4 个灸头输出，液晶显示，轻触式按键操作。 4.艾灸头配合专用艾绒使用，根据传统艾灸的原理，艾绒加热后，直接作用于病灶部位。 5.灸头具备加热功能，每个灸头的恒温范围：30-70℃内连续 可调。 6.灸头具有磁疗催化功能，灸头表面的磁场强度： 0.023T-0.12T。 7.艾灸盒具有温针灸导入孔，可以进行温灸，温针灸。 8.治疗时间：0～99min 之间设定，到设定时间自动停止输出。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 康复训练设备 | 1 | 0.5 | （1）训练床 主体支架采用优质冷轧钢管精制而成，床面采用优质海绵里料，外层为高级人造皮革。 规格(cm):约192x123x48cm，床面高度48cm 额定载荷:135.0kg用途:用于PT训练患者床上活动 （2）训练用阶梯 1、用途：主要用于患者恢复日常上下楼功能及行走能力的训练。 2、规格：3100*780*1306-1606(mm)（允差±20%） 3、扶手调节范围:7 孔调节，调节间距均为 50mm（允差±20%） 4、三步梯木板尺寸：780*290*12(mm)（允差±20%）；步距：290(mm)（允差±20%）；步高：150(mm)（允差±20%）； 5、五步梯木板尺寸：780*290*12(mm)（允差±20%）；步距：290(mm)（允差±20%）；步高：100(mm)（允差±20%）； 6、扶手直径：32(mm)（允差±20%） 7、材质：钢结构、喷涂工艺、环保防滑垫 （3）平行杠 1、用途：主要用于步行训练、矫正不良步态，肌力增 强训练。 2、规格：3013*750*（785-1035）(mm)（允差±20%） 3、扶手高度六级调节 4、扶手间距：562(mm)（允差±20%） 5、扶手直径：38(mm)（允差±20%） 6、材质：不锈钢、冷拉钢、环保防滑垫 |  |  |  |  |  |
| 11 | 牵引床 | 1 | 2.7 | 1.电源：220V，50Hz； 2.额定输入功率：≥80VA； 3.腰椎牵引行程：≥0～200mm，允差±10mm； 4.腰椎牵引总时间：≥0～99min范围内设定，级差≤1min，允差不大于30s； 5.腰椎牵引力：≥0～990N范围内可调，级差≤10N； 6.牵引时间：≥0～9min围内设定，级差≤1min，误差不大于30s； 7.间歇时间：≥0～9min围内设定，级差≤1min，误差不大于30s； 8.颈椎牵引力：≥0～300N范围内可调，级差≤10N； 9.颈椎牵引行程：≥0～300mm，允差±10mm； 10.成角动作范围：≥0～+30°，允差±2°，成角零位误差不大于±1°，上成角保持稳定； 11.牵引床加热功能：床面工作温度≥45℃，允差±3℃； 12.微电脑控制腰椎牵引； 13.双机双人电动控制颈椎或腰椎牵引，可以同时进行颈腰椎牵引； 14、牵引床腰椎牵引具有≥8种牵引模式，牵引力自动补偿功能； 15.具有≥20种治疗方案存储并读取； 16.多种安全设计（含最大牵引力≥990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 全自动生化分析仪 | 1 | 30 | 1、仪器类型：分立式全自动生化分析仪； 2、分析速度：生化恒速≥400T/H，选配ISE速度可达≥600T/H； 3、最大可同时分析项目：≥81个； 4、测试原理：比色法、比浊法、可选匹配离子选择电极法； 5、分析方法：终点法、固定时间法、动力学法； 6、样本位：≥80个样本位； 7、样本量：1.5μL～45uL，≥0.1µl步进； 8、试剂位：≥80个试剂位； 9、试剂盘冷藏温度：2～8℃； 10、试剂量：10μL～200uL，0.5µl步进； 11、反应杯位：≥90个,光径≤5mm； 12、温控方式：固体直热（水浴、油浴及液气双 项均不算固体直热术），无需添加任何恒温液和 保养剂，免维护免保养； 13、比色杯清洗：≥8阶，自动温水/清洗剂清洗； 14、光学系统：全息凹面光栅后分光系统； 15、波长：340～800nm ,≥12个波长； 16、吸光度线性范围：0～3.5Abs； 17、样品携带污染率：不大于0.05%； 18、具有酶线性拓展功能； 19、支持在线试剂装载； 20、支持一个项目放置多套试剂； 21、支持定时休眠和手动休眠； 22、提供急诊通道； 23、操作系统：全中文操作界面。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 全自动洗胃机 | 1 | 0.5 | 1、电源:AC220V士22V，电源频率:50Hz±1Hz 2、输入功率:90VA 洗胃周期:<40s3、 4、冲液量:250-350mL/次，吸液量:350-450mL/次 5、噪音:≤65dB(A) 6、流量:>2L/min 7、工作压力及变化:压力绝对值在47kPa范围内，工作压力变化不大于士5kPa8、非AP/非APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧化亚氨混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)。 运行模式:连续运行 电气要求:I类设备，BF型应用部分 防进液等级:IPXO |  |  |  |  |  |
| 14 | 全自动血液分析仪 | 1 | 20 | 1.血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。 2.静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样。 3.血液分析报告参数≥37个，能提供三维散点图。 4.仪器可以自动进行重测或追加项目重测,全自动旋转条码扫描。 5.检测速度：CBC＋DIFF ≥80个样本/小时。 6.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能。 7.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。 8.具有有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞计数的校正。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 身高体重血压测量一体机 | 2 | 8 | 1.1可实现对综合多项的生理参数一站式集中采集并保证数据的安全与稳定传输。 1.2可协助基层医疗卫生机构引导居民进行体检，开展疾病筛查、慢病监控、健康教育、基层卫生统计等工作。 1.3可满足居民自助体检的要求以及公卫集中体检的要求，还可满足慢性病综合防治工作的要求，以及公共卫生服务数据采集和基层卫生相关工作管理统计的需要。 1.4为居民提供健康指导服务，提高基层医疗卫生机构高血压、糖尿病等慢性疾病的早期发现和管理水平，以使用居民逐步养成现代健康生活方式的习惯，提高居民健康水平。 1.5具备全自动身高、体重、血压测试功能和中医体质辨识功能。 2、管理平台 2.1电子健康档案储存与调取 2.1.1对智能信息工作站上传的数据，进行解码并储存到相关的数据库，形成综合的电子健康档案。 2.1.2长久储存电子健康档案，并能分类检索与查看。 2.2用户管理 2.2.1用户体检数据：根据上传时间呈现用户的体检数据表，并支持批量导出。 2.3档案管理 2.3.1档案维护：可分个人与家庭进行档案建立，并可根据档案所属机构、居民姓名、身份证号、档案创建时间进行检索，查看建档详情，并能打印满足公卫规范的个人健康档案。 2.3.2中医九型体质辨识：可查看中医体质辨识记录，并可打印满足公卫规范的中医体质辨识报告。 2.4高血压管理 2.4.1可统计辖区高血压患者管理的人数、高血压患者管理率等指标。 3、设备操作台要求 3.1一体化操作台 3.1.1检测工作区：1个；1台触摸式显示屏 3.1.2标准的网络接口至少配备1个 3.2主机及触摸显示屏 3.2.1 DDR3内存： ≥2GB 3.2.2固态硬盘： ≥8G 3.2.3显示器显示尺寸： ≥18.5英寸 3.3身份证阅读器 3.3.1具有居民身份证验证安全控制模块 3.4设备硬件检测功能 3.4.1医用全自动血压检测 （1）测量范围：压力：0mmHg~280mmHg (0.0kPa~39.33kPa) ， 脉搏率： (40~180)次/分 （2）最大允许误差：压力： ±3mmHg ，脉搏率 ：5% （3）臂筒适用臂围：24cm-42cm 3.4.2身高体重检测 （1）体重测量范围：1-300kg （2）身高测量范围：20-200cm 3.4.3中医体质辨识功能 （1）体质类型：9种，符合国家中医药管理局颁布的标准 （2）软件有体质辨识判定功能，可以判定具体个人的个性体质的偏颇。 |  |  |  |  |  |
| 16 | 台式彩超机 | 1 | 50 | （二）台式彩超（1 台） 1.货物名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪 2.用途：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻 醉、介入、神经、肌骨及其它检查。 3.主要技术规格及系统概述： 3.1 主机系统性能 3.1.1 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机； 3.1.2 彩色液晶彩色触摸屏，尺寸不低于 13 英寸,触摸屏可独立调整角度； 3.1.3 超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器，尺寸不低于 21 英寸； 3.1.4 主机净重≤90kg； 3.1.5 内置锂电池； 3.1.6 数字波束形成器； 3.1.7 多倍信号并行处理技术； 3.1.8 数字化全程动态聚焦； 3.1.9 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12bit； 3.1.10 接收方式：发射、接收通道≥1024； 3.1.11 二维灰阶成像单元； 3.1.12 谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像； 3.1.13 M 型成像单元； 3.1.14 彩色多普勒成像单元； 3.1.15 频谱多普勒成像单元； 3.1.16 组织多普勒成像； 3.1.17 高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵； 3.1.18 解剖 M 型成像，≥3 线，360°可调； 3.1.19 彩色 M 型成像； 3.1.20 空间复合成像，≥4 级可调，最高可支持 9 线空间复合； 3.1.21 支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式； 3.1.22 二维角度独立偏转成像，≥5 级可调； 3.1.23 斑点噪音抑制，多级可调； 3.1.24 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持与二维、彩色、能量多普勒等成像模式配合使用； 3.1.25 一键自动优化，支持 B 模式、M 模式、PW 模式； 3.1.26 图像放大功能，支持前端放大、后端放大； 3.1.27 一键全屏放大，≥2 级可调； 3.1.28 多语言操作界面：支持中英文键盘输入； 3.1.29 穿刺引导功能，具备单线引导、双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度，沿引导线可移动滑块、有深度数值显示； 3.1.30 穿刺增强，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强区域多角度可调； 3.1.31 实时宽景成像，支持线阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像； 3.1.32 组织特异性成像，能够独立选择正常组织、肌肉、脂肪、液性成像模式； 3.1.33 内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、子宫及附件、胆道系统、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练。 3.2 探头规格 3.2.1 超宽频变频探头：基波≥5 种，谐波≥5 种，彩色多普勒≥3 种，PW≥3 种，可视可调； 3.2.2 腹部凸阵探头，探头频率：2.0-6.0MHz； 3.2.3 浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz； 3.3 二维灰阶参数 3.3.1 最大显示深度≥38.8cm； 3.3.2 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调； 3.3.3 灰阶曲线≥15 种； 3.3.4 物理滑动 TGC 分段调节≥8 段，具有 TGC 曲线显示； 3.3.5LGC 侧向增益补偿≥8 段，具有 LGC 曲线显示； 3.3.6 伪彩≥12 种； 3.3.7 声功率 1–100%，可视可调； 3.4 彩色多普勒参数 3.4.1 包括速度、能量、方向能量显示等； 3.4.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 3.4.3 多普勒增益≥250dB； 3.4.4 支持 B/C 双实时； 3.4.5 一键隐藏血流； 3.4.6 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能； 3.5 频谱多普勒参数 3.5.1 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）； 3.5.2 B/D 兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW； 3.5.3 快速角度校正功能； 3.5.4 取样宽度及位置范围：宽度 0.5~24mm； 3.5.5 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数，可自定义设置测量参数项； 3.6 系统通用技术规格 3.6.1 主机内置 HDMI、VGA、S-Video 等视频输出接口； 3.6.2 主机内置 USB 接口≥3 个； 3.7 测量和分析 3.7.1 基础测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等； 3.7.2 腹部测量软件包； 3.7.3 妇科测量软件包； 3.7.4 产科测量软件包：具有≥4 胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等； 3.7.5 心脏测量软件包：支持 Simpson 法，TEI 指数，PISA 等； 3.7.6 泌尿测量软件包； 3.7.7 小器官测量软件包； 3.7.8 儿科测量软件包：髋关节角度测量； 3.7.9 血管测量软件包：Auto IMT 内中膜自动测量，按前、后壁和左右部位划分； 3.8 图像存储，回放和浏览 3.8.1 同屏一体化智能剪切板； 3.8.2 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影； 3.8.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置； 3.8.4 图像管理和记录装置：存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息； 3.8.5 主机内置报告系统：可更改报告底板颜色、字体大小、字体颜色等； 3.9 图文工作站 3.9.1 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息； 3.9.2 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览； 3.9.3 支持以下存储介质：内部硬盘、USB 移动存储设备； 3.9.4 支持 AVI、WMV、JPG、BMP、TIF 等格式输出. 4.探头配置：须配置3个探头（腹部探头一把、浅表探头一把、腔内探头一把等）。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 雾化制氧机 | 2 | 1 | 1、 最大推荐流量：5L/min 2、 出口标称压力为零和 7kPa 时的流量范围：0.5~5L/min 3、 氧流量 0.5~5L/min 时，氧浓度为 93%±3% 4、 输出压力：40~70kPa 5、 压缩机安全阀释放压力：250 kPa±50 kPa 6、 噪声：≤60dB（A） 7、 雾化率：≥0.1mL/min 8、 安全系统： 电流过载或连线松脱，停机 压缩机高温，停机 压力，循环故障，报警停机 压缩机故障，报警停机 低氧浓度，报警 9、 最短工作时间：不得低于 30 分钟 10、 工作制：连续运行 11、 正常工作环境： 环境温度范围：10℃~40℃ 相对湿度范围：30%~75% 大气压力范围：860hPa~1060 hPa 12、 设有故障报警功能（压力、循环故障报警，压缩机故障报警），低氧浓度报警功能 |  |  |  |  |  |
| 18 | 心电图机 | 1 | 2 | 1.12 导心电波形能同步打印于 A4 大小的热敏纸； 2.起搏器采样率不低于 16,000Hz； 3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.电压分辨率不低于 1uV； 5.模数转换不低于 24 位； 6.Glasgow 大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 7.开机出波形时间不超过 7 秒； 8.内置存储容量不低于 800 份； 9.电池单次充电至少可供打印 400 份报告； 10.屏幕可预览完整的心电图报告； 11.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 12.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道 ECG 实时波形作监护； 13.可以 USB 线连接外置打印机，将报告打印于 A4 纸； 14.可支持条形码扫描枪接收患者； 15.U 盘可存储并转移 PDF 或 XML 格式的报告； 16.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 17.记录仪分辨率：水平 40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直 8 dots/mm； 18.心电放大器：直流耦合； 19.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； |  |  |  |  |  |
| 19 | 中药熏洗设备 | 3 | 1 | 1. 环境条件 环境温度：5°C～40°C，相对湿度：30%～75%； 大气压力：86kPa～106kPa，使用电源：～220V，50Hz。 2. 储运环境 环境温度：-20°C～＋55°C，相对湿度：≤95%（无水凝），大气压力：70kPa～106kPa。 3. 基本参数 冲洗功能： 单次药液使用量：≤600mL，设备单次不间断冲洗时间≥60min，冲洗扬程：出水高度可调且≤30cm。 雾化功能： 雾化盒药液容量：≥100ml，最大穿化量：≥2ml/min，冲洗和雾化功能可以同时进行。 设备功率： 设备额定输入功率≤50W 4.便携性 不需要为产品施工布局上水和下水通道；产品轻便小巧，设备尺寸≤长 435mm×宽 300mm×高 400mm，单台设备总重量≤10KG，方便移动到任何位置进行使用。 5. 产品配罝 每台设备要求配备 5 个专用一次性冲洗盆，每台设备配备50 张专用隔离坐垫，患者一人一盆一垫避免交叉感染。 |  |  |  |  |  |
| 20 | 中药熏洗设备 | 3 | 1.28 | 1.加热功率为 755W； 2.超声振荡频率：2.0MHz ±10%； 3.雾化率：≧180ml/h； 4.支持中草药进行煎煮达到超声雾化治疗； 5.加热温度及时间可调；治疗雾化时间可调； 6.加热锅装水量：800ML 7.过滤网直径：≤75um 8.低水位提示装置：当雾化器水槽内无蒸馏水时，机器可自动停机； 9.等效体积粒径分布：直径 1um-5um 的雾粒所占比例大于 60%； 10.中位粒径：雾粒的中位粒径为 4.82±25%； |  |  |  |  |  |
| 21 | 中医超声治疗设备 | 1 | 9 | 1.彩色液晶触摸显示屏，手持便携式，可随意组合。 2.双通道输出，可单独控制，分异步、同步模式。 3.治疗强度：0～99共100级连续可调，步长为1 4.最大输出电流：≤100mA（r.m.s） 5.最大输入功率：36VA。 6.基波波形：方波，频率4000Hz±10%，最大幅度为50V±20% 7.调制信号波形：方波，锯齿波，三角波，棱形波，正弦波 8.直流分量：非导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于1V。导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于20V。 9.工作模式：导入、按摩、导入按摩 10.处方选择：20种处方可供选择 11.温热功能：38℃~44℃，步长2℃，误差：±3℃。 （需配温热电极板使用） 12.治疗时间：1min～60min连续可调，步长1min，定时误差：±1min； 13.连续工作时间：≥4h 14.中频脉冲频率：4000Hz±10% 15.电源参数: AC 220V±10%，50Hz±1Hz 16.计次功能:自动识别计次卡,读取使用次数，读取成功时,治疗仪发出蜂鸣声，进行提示。 17.安全类型：II类BF型 18.绑带、电极片、超声治疗固定贴为已注册或备案的医疗器械产品。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 中医磁疗设备 | 5 | 0.1 | 主要波谱范围：2～50 微米。 功率密度：32mw／cra（距离辐射板 30 公分处）； 功率消耗：<250w（每个辐射头）； 电源电压：50Hz，220V； 工作条件：环境温度 0～40'C，相对湿度小于 80%。 |  |  |  |  |  |
| 23 | 中医电疗设备 | 2 | 1 | 1、一键飞梭按钮操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 4、设备具备非控制调谐方式的输出控制装置，如能不采用输出电路失谐的方式使输出功率减至 50W 或低于 20%额定输出功率； 5、环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压范围： 86kPa～106kPa；电源：220V±22V；50Hz±1Hz；额定输入功率：900VA；连续工作时间：4h； 6、工作频率：27.12MHz±0.6%； 7、额定输出功率：200W±20%； 8、输出功率稳定性：治疗仪连续工作 30min，输出功率变化不大于 10%； 9、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min 五档； 10、安全性：仪器通过电磁兼容检测；. |  |  |  |  |  |
| 24 | 中医热疗设备 | 2 | 1.2 | 一、功能要求： 中医传统康复：适用扭挫伤、腰肌劳损等各种软组织损伤、风湿和类风湿关节炎，亦适用于手术愈合、四肢创伤后疤痕粘连、骨折后肿胀及恢复功能障碍等 二、技术参数 1、双管加热，熔蜡时间快,加热到设定温度后，单管保温，低功率运转。 2、具有预约定时功能，可提前预约加热时间。 3、弯头出水管设计，带塑料排水管，可直接接入下水管，放水方便。 4、内胆及发热管须采用304全不锈钢材料，耐腐蚀不生锈。 5、其他： （1）最大温控温度：≥85℃。 （2）测温误差：±2℃。 （3）仪器工作环境温度5℃-40℃。相对湿度≤80%。 （4）温控交流接触器输出：电压220V，最大电流10A。 （5）工作电源：交流220V±10%，50Hz±2%。 （6）消耗功率：1800VA （7）过温保护器（100℃）。 （8）低水位报警装置。 （9）蜡疗仪一次溶蜡：最大≥30公斤，正常工作停机后，保温12小时重新升温至60℃的时间不超过1小时。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 中医体质辨识仪 | 1 | 8 | 一、功能特点： 1、可进行中医 24 或 48 个经络穴位检测； 2、可辅助体质辨识互动系统； 3、具备智能 AI 国标症候辨分析，智能 AI 问诊； 4、具备移动终端实时在线证名系统； 5、具备远程会诊系统平台； 6、具备中医大数据库管理系统； 7、配备人体成分身高体重采集单元； 8、配备台车血压脉率测试单元（隧道式）； 9、整台仪器各诊可单独使用自动出检测报告； 10、仪器可推动，移动和操作方便； 11、与检查者采集及交互符合人体工程学； 12、身份证阅读系统。 二、技术参数： 1、经络穴诊采集单元： 1.1设备测量的阻抗范围不小于 100Ω ～10KΩ ；测量结果是连续显示，显示值与实际值 的误差应≤±10%。设备的显示是阻抗值（Ω ）； 1.2 设备的检测电压为 7.8V±0.2V（RMS）； 1.3 设备的检测电流为直流输出，且检测电流应≤0.2mA（RMS）； 1.4 辅助电极的有效面积应≥300mm2。辅助电极的有效面积应≥300mm2； 1.5检测精度阻抗：R＜3Ω ，辅助电极阻抗：R＜3Ω ； 1.6医疗器械注册登记表中产品适用范围须体现：该产品依据传统中医经络理论，替代 中医脉诊。对人体健康状况存在的倾向性或潜在性的不正常状况、问题、障碍做出初步判 断，实施人体健康状态普查、筛查； 2、中医体质辨识问诊采集单元： 2.1 可以对中医九大体质做辨识判定； 2.2 对 28 种具体体质分型进行判断； 2.3 提供 5 种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版； 3、辅助采集单元： 3.1人体成分身高体重测量仪是采用超声波技术采集人体的身高和体重指数信息，可与 设备通讯自动上传报告； 3.2 隧道式血压脉率测量仪是袖带式自动采集人体的血压和脉搏跳动次数指数信息； 3.3身份证阅读系统，可与设备通讯。 |  |  |  |  |  |