# 附件1

报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位名称 | 报价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件2

调研意见表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报名单位及法人代表： |  |
| 被授权人及身份证号： |  |
| 联系电话及邮箱： |  |
| 贵司对本项目技术参数、质量体系、风险评估、评价体系、市场价格等要素提出的合理化建议和意见: |  |

# 附件3

技术参数响应表

| 采购需求 | 响应情况 （需注明具体内容，如涉及具体数值的需具体注明） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （一）技术要求 |  |  |
| 一、高压氧舱（多人舱）：1台 |  |  |
| （一）执行标准​ |  |  |
| 1、GB/T 12130-2020《氧舱》国家标准​ 2、TSG 24-2015《氧舱安全技术监察规程》​ 3、GB/T 150-2011《压力容器》国家标准​ 4、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》​ 5、GB 9706.1-2007《医用电气设备》第一部分：安全通用要求 6、NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》 7、GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》​ 8GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》 9、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》 |  |  |
| （二）舱体部分​ |  |  |
| 1、结构形式：一舱两室四门，平底。​ |  |  |
| 2、氧舱规格要求：直径≥2400mm。​ |  |  |
| 3、最高工作压力：≥0.2MP~0.25MPa。 |  |  |
| 4、治疗人数：≥14 人，其中主舱≥10 人，副舱≥4 人。​ |  |  |
| 5、人均舱容：≥3m³。 |  |  |
| 6、摄像窗或观察窗数量：≥3 个，主舱≥2 个、副舱≥1 个，采用数字高清摄像机（≥1080P），满足舱内全方位监控需求。 |  |  |
| 7、递物筒数量：≥2 套，主舱、副舱至少各 1 套。​ |  |  |
| 8、舱内地板：整体要求使用防滑材料。包括高强度、防静电石塑板或通体全瓷大理石地板砖，满足防滑及整体消毒要求。​ |  |  |
| 9、吸痰装置：舱内配设吸痰装置≥3 套，主舱≥2 套、副舱≥1 套。​ |  |  |
| 10、急救供氧装置：舱内配设急救供氧装置人均1套。​ |  |  |
| 11、呼吸机气源接口装置：配设呼吸机气源接口装置≥2 套，主舱、副舱至少各 1 套。​ |  |  |
| 12、心电监护仪装置接口：配设心电监护仪装置接口≥3 套，主舱≥2 套、副舱≥1 套，具备绝缘屏蔽性，确保信号传输稳定。​ |  |  |
| 13、全方位拾音对讲装置：舱内配全方位拾音对讲装置≥2 套，主舱、副舱至少各 1 套，实现舱内外清晰通讯。 |  |  |
| 14、应急呼叫报警装置：舱内配无触点感应式应急呼叫报警装置，每人位 1 套，具备防爆式接近开关，确保紧急情况及时响应。​ |  |  |
| 15、自动泄压安全阀：每舱室均设置自动泄压安全阀≥2 套，并配手动紧急卸压装置，舱内外应急卸压装置涂红色标记，从最高工作压力降至 0.01MPa 的时间≤2.5 分钟。​ |  |  |
| 16、其他配置： |  |  |
| （1）每舱室均配设药品柜 1 套，方便存放急救药品及医疗器械。 |  |  |
| （2）每舱室均配设输液吊架 1 套，满足患者输液治疗需求。​ |  |  |
| （3）舱内座椅采用阻燃面料高靠背角度可调活动座椅，主舱≥ 10 套、副舱≥ 4 套，座椅可任意固定和拆卸，适应坐式或卧位治疗。 |  |  |
| （4）舱内装饰材料采用防火等级 A 级或 B1 级材料，内壁饰装可选用彩色合金板或防火装饰板，整体色调柔和，温馨舒适。​ |  |  |
| （三）操作控制台​ |  |  |
| 设备操作控制方式采用机械手动、电动、计算机自动化操作三种形式，操作控制系统可由控制中心集中控制，所有设备运行状态通过仪表集中显示，配备氧舱专用对讲机、触摸屏控制系统等，实现对氧舱运行的精准控制。​ |  |  |
| （四）压力调节系统​ |  |  |
| 1、空压机：静音型螺杆空压机≥2 台，排气压力≥1.25MPa，排气量≥1.7m³/min，噪音低于 80dB（A）。​ |  |  |
| 2、空气冷却系统：冷冻式干燥机≥2 台，工作压力≥1.25MPa，处理量满足进舱气体干燥需求。​ |  |  |
| 3、空气净化系统：采用气水分离器、空气过滤器进行多级过滤，配置 D 型空气过滤器、B 型油水分离器等，保证进舱气体符合国家卫生标准。​ |  |  |
| ★4、储气罐：最大工作压力≥1.4MPa，容积≥7m³，≥2 台，具备自动排污功能，确保储气安全。​ |  | 需注明具体排污周期 |
| 5、加压消音装置：配设加压消音装置≥2 套，主舱、副舱至少各 1 套，加压状态下舱内噪音≤65dB（A）。​ |  |  |
| （五）呼吸气系统​ |  |  |
| 1、呼吸气体供应装置：采用低阻力供氧方式，单人单管供氧，配装供氧缓冲箱（储氧筒）及铜质镀铬大容腔水肺式全自动呼吸装具，确保患者吸氧舒适。​ |  |  |
| 2、排氧方式：缓冲式舱外排氧，配置高压氧舱排氧气水过滤系统，保证排氧安全。​ |  |  |
| 3、舱内吸氧装具：采用多功能医疗模块，具备常规吸氧、一级吸氧、雾化吸氧、负压吸引、应急呼叫等功能，满足不同治疗需求。 |  |  |
| 4、微阻力呼吸调节器：采用微阻力呼吸调节器。​ |  |  |
| （六）舱内环境调节系统​ |  |  |
| 1、空调：采用吸顶式分体冷暖空调，主舱 1 台（2P ），副舱 1 台（2P），循环方式为舱内循环，送风方式采用磁耦合感应传动送风或永磁耦合感应传动送风，确保舱内温度均匀。​ |  |  |
| 2、温控要求：舱内温度值控制在 18℃-26℃范围内，温度变化率应不大于 3℃/min，为患者提供舒适的治疗环境。​ |  |  |
| （七）电气控制系统​ |  |  |
| 设立独立式配电系统，采用漏电保护器和隔离变压器双重安全保护，双电源自动切换，配备应急电源（UPS），停电状态时可保证测氧系统、通讯对讲、触摸屏等装置用电时间≥30 分钟，确保氧舱电气安全稳定运行。​ |  |  |
| （八）监控系统​ |  |  |
| 1、摄像机：采用数字高清摄像机≥3 台，其中主舱≥2 台，副舱≥1 台，监控视频存储时间大于 3 个月，视频可通过 USB 接口导出。​ |  |  |
| 2、显示器：≥32 英寸液晶显示器 1 台，舱体外部可镶嵌 LED 液晶电视，实时显示舱内监视图像。​ |  |  |
| （九）消防系统​ |  |  |
| ★1、水喷淋消防设施：各舱室均配置水喷淋消防设施，喷水强度≥50L/（m²・min），喷水动作响应时间≤4s，设置快开式控制阀，可在舱内、舱外进行有效控制。​ |  |  |
| 2、灭火系统：具备灭火系统，配备满足消防要求的消防水罐，容积≥1.5m³，采用氮气驱动独立消防水喷淋系统或医用氧舱消防水喷淋系统的气水罐，确保紧急情况下快速灭火。​ |  |  |
| 3、消防材料：舱内饰装用材达 A 级以上消防等级，消防系统管路及阀件采用不锈钢材质，保证消防系统可靠运行。​ |  |  |
| （十）计算机控制系统​ |  |  |
| 1、硬件配置​ |  |  |
| 1.1、计算机：主机至少具有 3 年免费上门服务。​ |  |  |
| 1.2、通讯设施：采用千兆网络交换机，可实现远程更改电脑参数以及故障处理，支持厂家工程师远程技术支持。​ |  |  |
| 1.3、控制中枢：每个模块可以独立拆卸更换，具有故障自诊断功能，带有网口通讯可实现远程软件升级，提高系统可靠性和可维护性。 |  |  |
| 1.4、播音系统：选用独立式语音播放模块，可实现各个舱室同时播放不同内容语音，进行治疗过程中的语音提示。​ |  |  |
| 2、软件主要功能​ |  |  |
| 2.1、用户界面：屏幕上可显示医生代码、吸氧人数、各舱室代码等信息，以数字图表形式显示舱内压力、环境氧浓度、加减压阀开启度、排氧阀开启度等参数及 "压力 / 时间" 理论方案曲线、"压力 / 时间" 实际运行曲线等信息，方便操作人员实时监控。​ |  |  |
| 2.2、加减压过程的程序化控制：系统对高压氧治疗方案（加减压曲线）可根据需要自行设定、调整，对其中常用方案可设为固定多模式，在氧舱运行过程中可根据需要对已设定的运行方案进行暂停、修改、恢复和终止。​ |  |  |
| 2.3、智能排氧：可根据舱内病员的数量、排氧阻力的大小及舱内氧浓度的升高情况自动调节排氧量的大小，确保舱内氧浓度稳定。 |  |  |
| ★2.4、氧浓度自动监控：当舱内氧浓度超过国标规定的 22.5% 时，系统程序自动进行通风换气处理，超限报警响应时间≤10 秒，保障患者安全。​ |  |  |
| 2.5、故障自检功能：具有故障导引排除和应急处理程序，当自动控制的传感器或执行元件发生故障时，系统软件自动检测到错误并给出处理方案，直至系统安全停机。​ |  |  |
| 2.6、语音提示：治疗过程中自动对舱内人员进行必要的语音提示，包括进舱须知、治疗要求、注意事项等信息，各个舱室独立播音，不同舱室独立运行期间可以同时播放不同内容语音。​ |  |  |
| 2.7、舱内压力自动保护：当舱内压力超出氧舱的使用压力时，系统软件给出报警信息并自动打开排气阀，进行强制减压调整，使舱内压力始终处于正常工作范围之内，压力继续增高则强制停止程序运行停机检测。​ |  |  |
| 2.8、智能记录：开机自动记录功能，系统自动绘制压力与时间的曲线关系图，在自动工作情况下，对操舱人员的操作，如暂停、修改方案、终止等都给予记录，方便数据追溯和分析。​ |  |  |
| 2.9、远程网络技术支持：在医院技术人员无法进行调整的情况下，厂家软件工程师可实现故障处理以及软件升级，提高系统维护效率。 |  |  |
| 2.10、软件系统一键还原：当软件系统故障时，一键还原功能将自动恢复到调试好的正常状态，减少系统故障处理时间。​ |  |  |
| 2.11、断电自保功能：具备断电自保功能，确保数据在断电情况下不丢失。​ |  |  |
| 2.12、记录、存档和打印功能：可对治疗过程中的重要数据进行记录、存档和打印，满足医疗数据管理需求。​ |  |  |
| （十一）安全附件和安全保护装置​ |  |  |
| 1、安全阀：主舱、副舱配置安全阀各 2 只，储气罐、消防水罐配置安全阀各 1 只，确保设备压力安全。​ |  |  |
| 2、递物筒安全装置：递物筒配装压力锁定、低压自动开启装置各 1 套，配装压力显示仪表各 1 套，保证递物安全。​ |  |  |
| 3、压缩机保护装置：压缩机配装超压自动停机、低压自动复位装置，防止压缩机故障。​ |  |  |
| 4、应急卸压装置：各舱室内、外应急卸压装置各 1 套，涂红色标记，方便紧急情况下操作。 |  |  |
| （十二）其他要求 |  |  |
| ★1、具备舱门无缝自动伸缩踏板。 |  |  |
| ★2、具备双路无压氧浓度采集装置，支持实时双路无压采集舱内气体参数系统，并实时显示及打印双路氧浓度参数。 |  |  |
| ★3、具备可调流量吸氧装置，支持流量异常报警功能。 |  |  |
| 二、高压氧舱（单人舱）：2台 |  |  |
| 1.系统组成: |  |  |
| 舱体结构：1室1门式。 |  |  |
| 2.主要技术规格参数: |  |  |
| 2.1氧舱舱体: |  |  |
| 2.1.1主要参数规定: |  |  |
| 舱体容器直径：≥600mm； |  |  |
| 舱体长度：≥2300mm； |  |  |
| 舱体容积：≥1.0m³； |  |  |
| 舱体最高工作压力：≥0.2MP~0.25MPa。 |  |  |
| 观察窗透光尺寸：≥120mm； |  |  |
| 观察窗数量：≥2套； |  |  |
| 照明窗透光尺寸：≥120mm； |  |  |
| 照明窗数量：≥2套； |  |  |
| 摄像窗透光尺寸：≥100mm； |  |  |
| 摄像窗数量：≥1套； |  |  |
| 人均舱容 ≥1.0m3/人； |  |  |
| 升压速度、降压速率：可调 |  |  |
| ★噪音控制：加压时舱内噪声≤65dB (A) |  |  |
| 2.1.2舱门：设置安全自锁装置。 |  |  |
| 2.2控制台: |  |  |
| 2.2.1控制仪表盘与舱体一体化设计； |  |  |
| 2.2.2整个氧舱系统的所有执行设备可由控制仪表盘集中操作；所有设备运行状态均通过仪表盘集中显示。 |  |  |
| 呼吸调节器1套； |  |  |
| 供排氧管系及吸氧面罩1套。 |  |  |
| 2.3空调系统: |  |  |
| 主要设备组成:分体式冷暖空调机及附属配套装置1套； |  |  |
| 2.4电气系统: |  |  |
| 2.4.1照明系统：配备应急照明电源； |  |  |
| 2.4.2电视监控系统： |  |  |
| 摄像头满足低照度、高清晰度的要求； |  |  |
| 2.4.3、通讯系统：具备内部对讲和对外通讯的功能，方便患者与舱外人员及时沟通 |  |  |
| 2.5、其他安全防范项目: |  |  |
| 2.5.1 应急卸压阀：舱室外部设置手动快开式应急卸压阀。应急卸压时间≤60秒。 |  |  |
| 2.5.2 舱体设≥2 个独立安全阀。 |  |  |
| 三、制氧机：1台 |  |  |
| 1、制氧主机 |  |  |
| 1.1 制氧系统采用变压吸附（VSA）或膜分离技术，单台制氧机制氧量≥20m³/h，氧浓度≥95%，制氧主机氧气输出压力为 0.2-0.5MPa（可调）。 |  |  |
| 1.2 具备消音器，使得制氧设备排氮更顺畅，整机运行噪音≤75dB (A)。 |  |  |
| ★1.3 制氧设备具有多机组自动切换运行功能，应急备用气源自动接入时间≤10秒。 |  |  |
| 1.4 具备人工界面控制系统，能够直接对所有运行参数进行调整。 |  |  |
| 1.5 具备触摸屏式控制系统，可实现制氧工艺流程控制的在线显示，机组运行状况的实时监控，报警提示和查询，系统维护保养信息提示功能等。 |  |  |
| 2、空气压缩机 |  |  |
| ★2.1 空气压缩机：排气量≥5.6m3/min；功率≤55KW。 |  |  |
| 2.2 空气压缩机支持全电脑数字控制或 PLC 控制系统。 |  |  |
| 2.3 空气压缩机应具有过载、缺相、高温自动报警停机的保护功能。 |  |  |
| 2.4 空气压缩机应具有压力、温度、时间、故障等数据显示功能。 |  |  |
| 3、冷冻式干燥机 |  |  |
| 3.1 出口压力露点为：3-7℃。 |  |  |
| 3.2 装备露点监测装置，具有自动排水功能。 |  |  |
| 3.3 配置数字控制器显示露点温度。 |  |  |
| 4、精密过滤器 |  |  |
| 4.1 处理风量应≥6.6m3/min。 |  |  |
| 4.2 具有高效除尘、除油，除异味功能。 |  |  |
| 4.3 可自动排放各种过滤杂质及水分，固体颗粒去除≤0.01um，过滤效率≥99.99%（0.01μm），最大含油量≤0.003mg/m3。 |  |  |
| 4.4 最高工作压力：≥15bar。 |  |  |
| 4.5 初始饱和压降＜125mbar。 |  |  |
| 5、空气储罐 |  |  |
| ★有效容积≥1.2立方米，最大工作压力：≥0.8Mpa。 |  |  |
| 6、氧气缓冲罐 |  |  |
| 有效容积≥0.5立方米, 最大工作压力：≥0.7Mpa。 |  |  |
| - 7、氧气储罐 |  |  |
| - 有效容积≥10立方米，最大工作压力：≥1.0Mpa。 |  |  |
| - 8、高效消毒除菌过滤器 |  |  |
| - 8.1 单台气体处理量：≥40m3/h。 |  |  |
| 8.2 过滤精度≤0.01um。 |  |  |
| 8.3 能有效地除去氧气中的细菌、尘粒及微生物。 |  |  |
| 9、氧气纯度分析仪 |  |  |
| 9.1 测量精度：±0.5%FS。 |  |  |
| 9.2 所有控制和调整均可通过电气控制系统执行。 |  |  |
| ★9.3 具有氧气纯度低报警功能，响应时间≤10 秒，报警延迟≤2 秒。 |  |  |
| 10、气体质量流量计 |  |  |
| 10.1 可同时进行瞬时流量和累积流量的监测。 |  |  |
| 10.2 测量显示精度：±（1.5+0.5FS）%。 |  |  |
| 11、电气控制系统 |  |  |
| 11.1 支持对制氧系统进行现场自动化控制。 |  |  |
| ★11.2 应具有断电及故障报警功能，出现故障时提供声光报警。断电后应急电源维持时间≥30 分钟。 |  |  |
| 12、管路系统 |  |  |
| 12.1 制氧设备配件之间的连接管道要求选用优质不锈钢材料或铜材。 |  |  |
| 13、氧气压缩机 |  |  |
| ★13.1 每套制氧设备应配置氧气压缩机2台，并可交替使用，自动交替使用次数≥5万次；且支持制氧系统氧气输出压力可于0.1-0.7 MPa间调整。 |  |  |
| 13.2 氧气增压泵的排气压力：≥1.0MPa。 |  |  |
| 13.4 单台氧气增压泵的流量≥20m3/h。 |  |  |
| （二）商务条款 |  |  |
| - 1、交货期：自合同签订后90日内完成安装、调试及试运行，达到招标文件技术要求并通过验收。 |  |  |
| - 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| - 3、付款方式：验收通过后，采购人向中标人支付合同金额的90%，剩余10%待合同事项全部履约完成后支付。 |  |  |
| - 4、质保期：设备整体质保期不得低于2 年（自验收合格之日起算）。质保期内，由中标人提供免费维修服务，每年至少提供1 次免费现场巡检，并提交设备运行状态报告（含在投标报价内）。 |  |  |
| - 5、响应机制：投标人须提供7×24 小时电话技术支持，接到故障通知后2 小时内响应，24小时内到达现场。 |  |  |
| 6、培训要求：投标人须安排至少2名技术人员对采购人进行现场培训，确保采购人操作人员、维护人员熟练掌握设备操作、日常维护及应急处理，培训相关费用包含在投标报价中，采购人不额外支付。 |  |  |

注：上述采购需求中，标注“★”号的条款为核心参数要求，供应商注明具体响应情况的同时，须提供具体材料（如技术白皮书、技术手册、检测报告等）佐证。