- 南昌市中心医院（瑶湖院区）调研需求

- 1.超声刀（进口）

- ①　组织离断自动降低输出功率；

- ②　基于血管状态精准输出能量，≥5mm血管凝闭；

- 2.等离子电切镜及附件(宫腔镜治疗镜)

- ①　12°广角电切内窥镜；

- ②　分辨率20lp/mm，柱状晶体镜，可高温高压消毒；

- ③　电切镜鞘:斜嘴；

- ④　电切镜工作手件:被动式工作手件，手术需要时被推出保护鞘，指环控制；

- ⑤　人体工程学设计，头部和手件控制部质量比 50:50。

- 3.电动止血仪

- ①　具有计时记忆功能，保险功能；

- ②　时间显示包括剩余时间，手术结束累计时间，自动记忆上次设定时间，压力参数；

- ③　慢速阶段放气，若术中供电中断，内部闭锁装置可保持内部袖带压力不下降；

- ④　止血带可消毒。

- 4.超声刀

- ①　组织离断自动降低输出功率，；

- ②　基于血管状态精准输出能量，具有 ≥7mm血管凝闭功能；

- 5.宫内刨削组织切除系统（冷刀技术）（宫腔镜治疗镜）

- ①　刨削主机:可手动设置最高限速，液晶屏同时显示最高转速与实际转速,脚踏控制，无级变速；

- ②　刨削手柄:切割方向可以360°旋转，360°安装,可高温高压消毒；

- ③　刨削刀头:有软圆形、长方形两种开口，定位器与切割窗口方向一致，切割速率5000次/分,可重复使用，并可高温高压消毒；

- ④　镜鞘：360°旋转，镜鞘表面带厘米刻度术，可高温高压消毒；

- ⑤　鞘芯：中空鞘芯；

- ⑥　冷刀手术器械:剪刀：可旋转，可拆卸，双动钳头，带锯齿，弯曲，圆锥形；分离抓钳：“虎齿”，可旋转，可拆卸，双动钳头，剪刀：单侧钳口活动；抓钳：宫颈活检抓钳，单动钳夹；

- ⑦　滚轮泵:冲洗吸引泵,高功率滚轮泵，可精确控制流速，最高流速1000毫升/分,可用于宫腔镜下吸引，腹腔镜下冲洗或吸引，可高温高压消毒，防水面板可擦拭消毒；

- 6.超声骨刀及附件

- ①　触摸屏：液晶显示触摸屏，屏幕≥5寸；

- ②　脚踏：线缆≥3m，无级调速，IPX8防水等级，金属底座；

- ③　手柄：可高温灭菌，手柄内注水水冷结构，长时间使用，手柄不发热；

- ④　刀头往复运动打磨骨组织，不损伤软组织；

- ⑤　电钻、马达电缆线等可高温高压消毒。

- 7.俯卧位头架

- ①　全碳纤结构，可透视，伪影小；

- ②　水平面可以360度旋转，垂直而可进行侧卧手术，耐久性高；

- ③两边的插脚都可以滑动，滑动范围：190mm ~550mm。插脚可定制，整体可承重≥20KG无晃动；

- ④配备凝胶头垫设计，头垫两个部分之间的距离可以调整，同时适用于成人与儿童。

- 8.宫腔镜及附件

- ①　柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面；

- ②　视向角30°；视场角90°；

- ③　柱状晶体镜及独立灌流通道；

- ④　内镜与灌流通道整合；

- ⑤　无需任何任何镜鞘即可完成单向灌流宫腔镜检查；

- ⑥　同时满足低温等离子灭菌和高温高压灭菌；

- ⑦　连续灌流操作鞘；术中无需拔出镜体即可从单向灌流切换至连续灌流；

- ⑧　提供器械通道及器械；

- ⑨　被动位置及主动位置可自动定位；

- ⑩　操作器械：每套包括抓钳、剪刀及活检钳各一把；

- 9.高频手术设备（含能量平台1台）

- ①　具有一键式切割凝血；

- ②　具有≥5种双极模式；

- ③　液晶触摸显示屏；

- ④　支持腔镜接口；

- ⑤　具有软凝模式；

- ⑥　具有组织功率自动补偿技术；

- ⑦  手术过程中不必进行单极、双极模式转换。

- 10.4K高清关节镜系统及附件+等离子系统（膝关节镜用）+刨刀系统（膝关节镜用）+机械助力盐水架（肩关节镜）+肩关节镜牵引架+小关节镜及附件+肘关节镜多功能牵引架

- 4K摄像主机

- ①　提供4K超高清影像(3840×2160)；

- ②　可同时输出2路4K视频信号；

- ③　≥5.0英寸LCD触摸显示屏；

- ④　自带4K拍摄与录像功能，图像视频实时存储，支持USB3.0存储设备。图片格式：BMP/JPG、视频格式：AVI；

- ⑤　最高≥3倍电子放大，信噪比≥52 dB；

- ⑥　手术模式：多种自定义工作模式；

- ⑦　自动增益技术，增强术中透烟雾图像清晰度；

- ⑧　数字降噪处理技术，抑制图像噪点；

- ⑨　具备自动白平衡、暗区改善、高亮抑制等功能。

- （2）4K摄像头

- 分辨率： 3840×2160（像素≥829万）；

- ≥4个按键，可自定义设置多种快捷操作功能；

- 防水级别IPX8级；

- 支持低温等离子消毒灭菌方；

- （3）4K光学接口（耦合器）

- ①　4K光学接口，分辨率 3840×2160；

- ②　标配定焦光学接口；

- ③　可选配4K变焦光学接口，分辨率3840×2160。

- （4）医用冷光源

- ①　色温4500K～6500K，更接近自然光；

- ②　显色指数Ra≥90，光照均匀性≤0.65，光照更集中；

- ③　寿命≥25000小时以上；

- ④　LCD触摸屏；

- ⑤　具备待机功能，可单独开关光源；

- ⑥　配备光纤，光纤支持低温等离子消毒/高温高压消毒。

- （5）4K医用显示器

- ①　医用≥21寸TFT液晶显示屏；

- ②　4K分辨率；

- ③　具备HDMI 2.0超高清输入接口。

- （6）关节内窥镜

- ①　关节内窥镜采用蓝宝石镜片，高强度耐磨，抗划痕，可高温高压消毒；

- ②　关节内窥镜镜面视野范围≥105°（广角视野）；

- ③　穿刺针有多种选择，头部可选钝头、三角锥形头；

- ④　穿刺针套管大流量灌注，双通道进出水口设计，可选高流量/标准流量。

- 动力主机

- ①　具备≥5寸LCD触控液晶显示屏；

- ②　支持正向、反向和多种往复模式，支持最高转速正转/反转；

- ③　具备2个手柄接口，支持两个手机同时运行或分别运行；

- ④　支持手柄进行高低速切换，具备1个脚踏开关接口，支持脚踏开关进行无极变速；

- ⑤　支持手柄按键调节功能的开启或关闭；

- ⑥　可定义左右踏板控制的旋转方向；

- ⑦　自动识别刀头类型并可适配多种刀头，可开启/关闭该功能；

- ⑧　设备故障可进行自诊断，并提示故障原因。

- 动力手柄

- ①　具备3个转速按钮，实现刀头正转、反转、往复转、窗锁功能、高低速切换；

- ②　具备负压吸引接口及负压吸引流量开关，流量大小可控制；

- ③　手柄灭菌支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌。

- （9）脚踏开关

- ①　具备3个踏板开关、2个功能按钮，可控制刀头正转、反转、往复转、窗锁功能；

- ②　支持无极变速；

- ③　脚踏开关线缆长度≥4米，脚踏开关防水级别IPX8。

- （10）等离子主机

- ①　7寸触摸液晶屏，斜面设计；

- ②　主机采用双极射频技术，配有低温可控的实时切割、凝血；

- ③　具备9档电切档位，2档电凝档位；

- ④　最大输出功率：电切400w，电凝45w；支持宽电压（100-240Vac）；

- ⑤　具备手术部位温度检测与温控报警功能；具备关节镜触碰、过流保护功能；

- ⑥　可显示激发时间；可自动识别电极和防水脚踏；可设置电切、电凝档位默认参数；

- ⑦　主机可设置手柄、脚踏单独控制或联合控制；脚踏开关可控制电切/消融、电凝开关、档位切换。

- （11）配送台车

- ①　可移动台车，具备滑轮锁定装置，方便锁定/移动；

- ②　≥5层设计；标配10×五孔电源插线板，一个电源，供电全套设备。

（12）配送机械助力水架

- 只需按住并提拉助力按钮,即可释放锁止机构,升降对应挂钩,并调节至所需高度；

- 通过助力升降输液架,方便调节输液；

- 四个独立挂钩，一次可悬挂多袋冲洗液。

- 11.新生儿复苏台

- 微电脑高精度控温；有手动模式和肤温模式；

- 碳化硅加热材质，远红外加热不伤害患儿视网膜；

- 设置温度/肤温/计时/加热功率百分比分屏显示；

- LED照明灯方向可调可翻转；

- 具有断电/偏差/超温/传感器故障提示功能；具有传感器掉落保护功能；

- 仪器托盘高度可调，并可转动；

- 配输氧装置、羊水吸引器、RS-232接口。

- 12.神经外科骨动力系统

- 动力主机为气动动力系统，可连接多种马达，马达为高速轻便型；

- 超大触摸显示屏，可调节各种功能；

- 铣刀，有可旋转及不可旋转铣刀选择，有不同形状≥10 种以上临床选择，可伸缩直型长度≥9cm，开颅及普通打磨可以伸缩长度≥1cm 左右；

- 电钻、马达电缆线等可高温高压消毒。

- 13.UBE系统及附件（含设备、动力系统及手柄等）

- 摄像系统（含超高清摄像4K主机、摄像头、光源和连接性一体化系统三合一、耦合器、台车、32寸4K显示器)

- 摄像主机视频输出分辨率：4K(3840×2160),支持1080i/1080p/720p等各种制式监视器；

- 防电击CF级别，支持各种格式监视器远程储存；

- 具备自动白平衡功能；缩放功能≥8档，最大倍率≥2倍；

- 具有自动模式及手动设定模式

- 摄像主机可一键调取菜单，接入USB或硬盘可实现图像和视频自动存储；

- 摄像头支持热插拔，头手柄可直接控制图像、视频记录系统的图像拍照、视频记录等功能，最高支持4K(3840×2160)分辨率。

- LED冷光源

- LED冷光源支持冷启动，LED寿命至少3万小时；

- 光亮度≥1680Lm,红外截止性能≤0.1mw/1m；

- 光缆灭菌支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌；

- 导光束长度≥3m；

- 光源高兼容性，具备轮盘式多接口。

- 入路及套管系统

- 蓝宝石镜片；

- 柱镜技术；

- 多种耦合器，满足不同手术需要，可实现全屏幕图象显示；

- 可高温高压；

- 双阀套管入路系统，可同时注入和排水功能，穿刺锥有钝头和锐头。

- （4）动力系统及手柄

- 主机液晶屏显示，屏幕≥5寸,微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调；

- 脚踏线缆≥3m，无级调速，IPX8防水等级，金属底座；

- 开放手柄，可高温灭菌。手柄内注水水冷结构；

- 刀头往复运动打磨骨组织，转速≥50000r/min，刀杆内注水弯曲设计；

- 动力骨刀，内注水设计，刀头前后往复运动，转速≥50000r/min。