南昌市中心医院（瑶湖分院）冰箱调研需求

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 冰箱 | 1. 有效容积：≥900L，立式双开。
2. 温度范围：2~8℃

3、温度控制系统 ：微电脑控制，LED显示屏，显示精度0.1℃，设有密码保护，防止随意调整参数。4、安全控制系统：多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警等；多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，可接远程报警；多重保护功能：开机延时、停机间隔等。5、制冷系统：冷凝水汇集后自动蒸发，免人工处理冷凝水。内部强制风冷系统，专业风道设计，确保箱内温度均匀稳定。6、人性化设计：安全门锁设计，防止随意开启。宽电压带设计。内设LED照明灯。配备温度测试孔，便于检测箱内温度。脚轮式设计，方便移动与固定。多层搁架设计，可根据需要调整间隙，方便实用。 |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：