**南昌市中心医院（瑶湖分院）生物安全柜调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 生物安全柜 | 一、技术参数  1、安全柜基本参数：  （1）分类：B2型，100%外排；  （2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×775mm×2200mm  （3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm  （6）系统排风总量：≥1200 m3/h  （7）噪音等级：≤67dB（A）  （8）照明：≥1000 lx  2、气流参数：≥0.33m/s  流入气流速度：≥0.53m/s  二、结构功能特点：  1、柜体和支架可分离；  2、断电恢复功能：如果掉电后再通电有相应功能键开启会自动跳过密码进入主界面，并且有断电报警提示。 |

使 用 科 室：

监 督 组 :

调 研 组 ：

分 管 领 导：

时 间：