招标参数

穿刺针

为满足临床开展血管腔内治疗（介入治疗）工作需要，我科申请采购使用“穿刺针”。该耗材主要用于介入手术穿刺血管。

一、配置：
该产品由不锈钢或合金制成，单独包装，无需鞘管及导丝，环氧乙烷灭菌，一次性使用。

二、参数：

穿刺针为18-22G。

医用激光光纤

规格一、

配置：

由光纤丝、连接器、保护管三个部件组成，光纤丝采用熔融石英材料。产品为一次性使用无菌。

参数：

光纤芯径直径：200-800μm，总长度2-3m，光纤适用的光谱范围:300nm~2400nm，光纤最大传输功率:200W/mm2。

一次性使用无菌血管内导管附件

一、配置：

主要包括：穿刺针及引导管、导丝、扩张器、导鞘，同时包装内配备有注射器、刀片。环氧乙烷灭菌，一次性使用。

二、参数：

外径范围：4-8F；应可匹配通过直径0.035或0.038英寸导丝。

压力泵

一、配置：

由显示压力的表盘、泵体等组成，有防滑设计，方便术者握持。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
二、参数：

容量20ml-30ml，最大压力30 ATM。

约束球囊

参数如下:

1.球囊具备约束或刻痕特性、能实现均匀且压力可控的扩张，有效减少术中血管内膜夹层出现;

2.球囊直径满足多型号:2-6mm;

3.球囊长度满足多型号:40-120mm;

4.输送系统长度范围需满足:120-150cm;

5.输送系统适配鞘管直径 4F-7F，适配导丝直径0.014-0.035 英寸。

等离子刀头技术参数

1、等离子刀头的工作端金属材料表面粗糙度Ra值≤3.2um。

2、电极头端材料:铂铱丝合金或钨丝合金材质，坚固耐用。

3、不锈钢导通性:外电极与高频连接线应导通良好，其阻抗值应≤100。

4、产品经过消毒灭菌处理，可直接拆包使用。

5、硬度:外电极的工作端的金属材料硬度应不小于140HVO.2。

6、直接匹配医院现有等离子主机和等离子电切镜，无需任何第三方连线、转接头转接，保障使用安全。

7、等离子刀头产品具有三类医疗器械注册证。

