一、设备技术需求：

医院现有十台十功能自动煎药机和五台中药液包装机，新老设备以及信息化要能兼容。

1、十功能自动煎药机：

①符合《中药煎药机行业标准》的相关要求，煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准；

②可预设不少于12种煎药方案，并具备联网通讯功能。可支持通讯协议自动设置及实现煎药单据传输等通讯协议；

③符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。

④先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。

⑤采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

⑥拉伸锅体设计，具有很高的机械强度和刚度，大副提高锅筒的安全性能。

⑦不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。

⑧具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。

⑨自动加热调节，文火、武火自动转换。

⑩有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。

2、中药液包装机

容量：20 升

电压 220V

①自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

②包装温度、包装量自动显示。

③★具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

④封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

⑤包装量为50-250ML无极变量可调包装。

⑥适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

⑦包装平均速度8袋/分。

3、浓煎药机

①浓缩效率超 7000ML / 小时，支持大容量及混煎

②防干烧+液位联动保护系统（引用传感器方案）

③精准出药：通过玻璃桶刻度以及浓缩效率公式致力于实现精准出药

④自动清洗：内置喷淋系统

⑤快速消泡：具有浓缩快速消泡功能

⑥采用电容式液位传感器等双重保护

- 高效浓缩机

①电压：AC220V

②★浓缩量：≥12000-13000ml/h (高效模式)、≥8000ml/h-9000ml/h（真空模式）

③真空率：-0.09Mpa

④★具有高效快速浓缩和低温快速浓缩特点。

⑤具有自动报警提示功能。

⑥采用大功率双筒加热、抽真空及水冷凝冷却系统。

⑦防止浓缩液有效成分流失，保证浓缩效率。

⑧具有防高温和防干烧功能。

⑨消泡方式：高效模式采用快速风压消泡，低温模式采用瞬时压差消泡。

⑩清洗方式：具备管路自动清洗功能。

5、膏方包装机

①包装量：15～50mL

②电源电压：AC220V  50HZ

③包装速度：8包/分

④内置控温装置，可控制膏体加热保温温度、包装袋封口温度等

⑤膏体保温加热棒与膏体隔绝，降低清洁难度。

⑥包装档位电动可调，且各个档位具有微调功能，适应不同膏体。

⑦所有与膏方接触的材质符合药品生产法规要求，均为304不锈钢、玻璃、药用硅胶等，所有与膏方接触的不锈钢焊接口进行抛光处理，无卫生死角。

二、信息系统技术需求：

实现南昌县区域统一智慧共享中药房，通过实时流转、接方、审方、配方、审核、泡药、煎煮、包装、临方制剂、发货等步骤，实现煎药流程全方位智能化闭环管理。符合信创要求，智慧中药房系统软件适配操作系统openEuler当前最新的LTS版本，数据库适配openguass，能够支持操作系统实时更新补丁；硬件需满足智慧共享中药房要求。

1、建立数据接口，与医院信息系统（东华医为HIS）实现处方信息交互，交互信息一般包括但不限于：医院名称、医生姓名、处方编号、患者信息、处方付数及剂量、加工方案、服用方法。无法实现信息交互时，应支持手工录入处方。

2、建立处方审方规则数据库，实现辅助审方功能，对中药处方的配伍禁忌、妊娠禁忌、超过最 大常用剂量等配方异常现象具有自动识别和警示提醒功能。

3、 能监控设备运行状态、采集处方调剂过程信息。

4、对药品调剂库存统计、出入库记录、处方调剂状态进行管理。

5、能监控设备运行状态、采集处方煎煮和包装过程信息。

6、对设备煎煮过程温度、时间、出液量、包装量等进行管理。

7、对自动清洗过程进行管理。

8、对入库、申领、库存、报损、报溢、出库、统计查询等进行管理。

9、 对供应商及药品档案等进行管理。

10、根据中药房需求，智慧管理系统可与第三方物流系统实现对接，并实时获取配送管理信息，便于查询。

11、物流系统可实时获取处方加工信息和待配送信息，主动发送给患者。

12、 可记录接方、审方、处方调剂、煎煮、包装、配送及用户取药签收等信息。

13、 根据中药房需求，智慧管理系统可具备数据收集和分析能力，为中药房仓储、药品流转、处方 分配、处方优化、设备维护、设备优化等提供数据支持。

14、 支持医院信息系统（东华医为HIS）获取处方流转信息，便于医师实时追溯处方加工和配送情况。

15、可支持微信公众号、Web、物流系统等方式接入访问，便于患者或其他被授权人员等用户以相应 权限查询处方流转信息。

16、支持患者通过追溯码查询到处方流转信息。

17、 按照信息安全技术要求，对敏感数据进行加密，保障数据传输安全。

18、 采用网络安全身份认证、权限设置等方式，为不同角色分配操作权限。

19、 限制智慧中药房无线网络的使用，保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络。

20、应在智慧中药房内部系统与外部系统对接处设置防火墙，拦截系统非法入侵者，识别并记录入 侵者身份。

21、应对患者信息、处方信息等重要数据进行备份和保护，未经授权人员不应使用备份数据。

22、 应具备恢复所有数据功能，包括但不限于：接方、审方、调剂、煎煮、包装等过程追 溯数据。

三、商务需求：

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★交货期 | 合同签订后两个月内 |
| 2 | ★售后服务 | 1、本项目所有硬件设备提供3年免费原厂质保服务，自项目整体最终验收合格之日起计算。 本项目信息化系统、软件平台、应用模块及配套服务提供3年免费维保服务，与硬件质保同期计算。 免费期内，所有维修、更换、技术支持、系统升级、故障处理均不收取任何费用。 免费期满后，双方可按年度续签维保合同，一年一签。 续签价格执行本项目投标文件承诺的费率/总价，不另行议价。 采购人有权根据服务质量、考核结果决定是否续签，中标人不得拒绝。 2、对医院技术人员进行应用培训，直至操作人员会使用为止。 3、设备和信息系统交付使用后，定期对其进行维护保养，在保修期内提供免费维护保养服务两次。 4、定期对机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查。 |
| 3 | 交货地点 | 南昌县中医院指定地点 |
| 4 | 包装运输 | 由供应商承担 |
| 5 | ★付款方式 | 安装调试验收合格后支付合同总金额的30%,正常运行六个月后支付合同总金额的60%，一年期满后支付合同10%余款。 |