眼科耗材招标参数

耗材1：超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件手术套包

用途：满足后入路玻璃体切割手术治疗

评分标准（10分）

| （一）价格部分（4分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x4 | 4分 |
| （二）技术部分（5分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | 1、斜面玻切头，开口靠近顶端，利于贴近视网膜操作（满足得0.5分），开口与视网膜的距离≤0.25mm（满足得0.5分）； 2、具备高效的玻璃体切割控制系统，切割具备开合比控制功能（满足得1分），切割系统具备双气路驱动的玻切头（满足得1.5分） 3、单向切割≥8000次/分钟，双向切割≥16000次/分钟（满足得1分） 4、切割系统配备23G/25G，可拓展至27G+（满足得0.5分） 评审依据:提供检验报告或产品说明书并加盖公章 | 5分 |
| （三）商务部分（1分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务要求 | - 1、中标后2周内需送至医院对应的部门（0.5分） - 2、套包有耗损或使用过程出现故障需免费更换套包（0.5分） - 评审依据：提供承诺函并加盖公章。 | 1分 |

眼科耗材招标参数

耗材2：超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件（粘弹控制管路）

用途：玻璃体切割手术中填充硅油及取出硅油使用

评分标准（10分）

| （一）价格部分（4分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x4 | 4分 |
| （二）技术部分（5分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | 1、管路接头确保与手术系统的无缝连接。（满足得1分） 2、管路配备有单向阀或防逆流装置，防止粘弹剂在更换注射器或意外情况下回流至主机内部，保护设备安全。（满足得1分） 3、管腔通径适配23G/25G/27G手术套管，可适配标准注吸针头。（满足得1分） 4、管路系统配合主机，可实现负压的快速建立和释放（满足得0.5），文丘里泵系统提供动力（满足得1.5分） 评审依据:提供检验报告或产品说明书并加盖公章 | 5分 |
| （三）商务部分（1分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务要求 | - 1、中标后2周内需送至医院对应的部门（0.5分） - 2、套包有耗损或使用过程出现故障需免费更换套包（0.5分） - 评审依据：提供承诺函并加盖公章。 | 1分 |

眼科耗材招标参数

- 耗材3：一次性使用眼内激光光纤

- 用途：玻璃体切割手术中视网膜病损治疗

规格一：弯形激光探头。

规格二：弯形带照明激光探头

评分标准（10分）

| （一）价格部分（4分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x4 | 4分 |
| （二）技术部分（5分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | - 规格一： - 1、光纤工作长度≥2.5米（满足得0.5分），光纤芯径≤200μm（满足得0.5分）；2、光纤传输效率≥80%，可提供出厂检测报告（满足得0.5分），光束发散角≤15°（满足得0.5分）；3、光纤探头带角度设计，角度≥40°，便于有效到达视网膜周边部（满足得3分） 规格二： - 1、光纤工作长度≥2.5米（满足得0.5分），光纤芯径≤200μm（满足得0.5分）；2、光纤传输效率≥80%，可提供出厂检测报告（满足得0.5分），光束发散角≤15°（满足得0.5分）；3、弯形激光探头，具备照明与激光于一体，照明范围约75°～85°（满足得3分） 评审依据:检验报告或产品说明书 | 5分 |
| （三）商务部分（1分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务要求 | - 1、中标后2周内需送至医院对应的部门（满足可得0.5分） - 2、套包有耗损或使用过程出现故障需免费更换套包（满足可得0.5分） - 评审依据：提供承诺函并加盖公章。 | 1分 |

眼科耗材招标参数

技术要求

- 耗材4：硅胶眼科植入物

用途：玻璃体视网膜疾病外路手术治疗

- 规格一：环扎带参数

1、长度120mm，宽度2.5mm，厚度0.6mm

- 规格二：环型带参数

2、宽度7mm，厚度2.5mm

- 规格三：束套参数

3、内径0.8mm，外径1.6mm

最低价中标

眼科耗材招标参数

技术要求

耗材5：眼用全氟丙烷气体

用途：可用于玻璃体腔填充治疗玻璃体视网膜疾病规格

- 纯度≥99%

2、配置匹配的无菌过滤器，孔径≤0.22μm，接口与气瓶阀门紧密配合，无泄漏。

- 3、有效期≥2年

最低价中标法

眼科耗材招标参数

耗材6：超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件（23Ga、25Ga先进软头移液手柄）

用途：玻璃体切割手术中移液

评分标准（10分）

| （一）价格部分（4分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x4 | 4分 |
| （二）技术部分（5分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | 1、软头移液手柄有效工作长度能满足后极部及周边部手术操作需求，软头尖端柔软，便于安全贴近视网膜操作。（满足得1分） 2、软头移液手柄具备不同规格，23 GMax grip≥33mm（满足得1分），软头深度≥1.2mm（满足得1分） 3、25 GMax grip≥32mm（满足得1分），软头深度≥1.0mm（满足得1分） 评审依据:检验报告或产品说明书 | 5分 |
| （三）商务部分（1分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务要求 | - 1、中标后2周内需送至医院对应的部门（0.5分） - 2、套包有耗损或使用过程出现故障需免费更换套包（0.5分） | 1分 |

眼科耗材招标参数

耗材7：20G 标准灌注LAMINAR层流灌注套管和测试腔（2.4-3.0mm）

- 用途：满足前节眼科超声乳化手术治疗

评分标准（10分）

| （一）价格部分（4分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 价格分按照眼科超声乳化手术-LAMINAR层流灌注套和测试腔的低价优先法计算，即满足招标文件要求且眼科超声乳化手术-LAMINAR层流灌注套和测试腔投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x4 | 4分 |
| （二）技术部分（5分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | - 1、适用于Compact®Intuitiv和Sovereign®Compact设备的测试腔和灌注套（满足得2.5分）。 - 2、满足20G灌注套（紫色），适用切口大小：2.7mm—3.0mm。袖套直径≤1.85mm。灌注套标配透明套测试腔；满足20G灌注套（黄色），适用切口大小：2.4mm—2.7mm。袖套直径≤1.68mm，灌注套标配透明套测试腔（满足得2.5分）。 | 5分 |
| （三）商务部分（1分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务要求 | - 1、中标后2周内需送至医院对应的部门（0.5分） 2、套包有耗损或使用过程出现故障非质量问题免费更换套包（0.5分） | 1分 |

眼科耗材招标参数

耗材8：可重复使用管道套装

- 用途：满足前节眼科超声乳化手术治疗

评分标准（10分）

| （一）价格部分（4分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 价格分按照眼科超声乳化手术-可重复使用管道套装的低价优先法计算，即满足招标文件要求且眼科超声乳化手术-可重复使用管道套装投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x4 | 4分 |
| （二）技术部分（5分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | - 1适用于Compact®Intuitiv和Sovereign®Compact的液流系统套包（满足得2.5分）。 2、该管道满足可重复消毒使用（满足得1.5分）。 3、管道满足蒸汽灭菌循环要求（满足得1.0分）。 | 5分 |
| （三）商务部分（1分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务要求 | - 1、中标后2周内需送至医院对应的部门（0.5分） 2、套包有耗损或使用过程出现故障非质量问题免费更换套包（0.5分） | 1分 |

眼科耗材招标参数

耗材9：一次性使用管道套装

- 用途：满足前节眼科超声乳化手术治疗

评分标准（10分）

| （一）价格部分（4分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 价格分按照眼科超声乳化手术-可重复使用管道套装的低价优先法计算，即满足招标文件要求且眼科超声乳化手术-可重复使用管道套装投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x4 | 4分 |
| （二）技术部分（5分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | - 1适用于Compact®Intuitiv和Sovereign®Compact的液流系统套包（满足得2.5分）。 2该管道满足一次性使用（满足得2.5分）。 | 5分 |
| （三）商务部分（1分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务要求 | - 1、中标后2周内需送至医院对应的部门（0.5分） 2、套包有耗损或使用过程出现故障非质量问题免费更换套包（0.5分） | 1分 |

眼科耗材招标参数

耗材10：一次性20号LAMINAR层流晶状体乳化30°圆探针和灌注套管

- 用途：满足前节眼科超声乳化手术治疗

评分标准（10分）

| （一）价格部分（4分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 价格分按照眼科超声乳化手术-可重复使用管道套装的低价优先法计算，即满足招标文件要求且眼科超声乳化手术-可重复使用管道套装投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x4 | 4分 |
| （二）技术部分（5分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | - 1、适用于Compact®Intuitiv和Sovereign®Compact设备的超乳探针（满足得2.5分）。 - 2、20号LAMINAR层流超乳探针，30°圆探针和灌注套管超乳针头，（斜面≤30°，针头外径≤0.9mm，内径≤0.7mm。）；21号LAMINAR 层流超乳探针，30°圆探针和灌注套管超乳针头，（斜面≤30°，针头外径≤0.74mm，内径≤0.56mm。（满足得2.5分）。 | 5分 |
| （三）商务部分（1分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务要求 | - 1、中标后2周内需送至医院对应的部门（0.5分） 2、套包有耗损或使用过程出现故障非质量问题免费更换套包（0.5分） | 1分 |

眼科耗材招标参数

耗材11：20/23号玻切刀

- 用途：满足前节眼科超声乳化手术治疗

评分标准（10分）

| （一）价格部分（4分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 价格分按照眼科超声乳化手术-可重复使用管道套装的低价优先法计算，即满足招标文件要求且眼科超声乳化手术-可重复使用管道套装投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x4 | 4分 |
| （二）技术部分（5分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | 1、适用于Compact®Intuitiv和Sovereign®Compact设备的前节玻切刀（满足得2.5分）。 2、带20G、23G、25G三种规格前节玻切刀（满足得2.5分）。 | 5分 |
| （三）商务部分（1分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 商务要求 | - 1、中标后2周内需送至医院对应的部门（0.5分） 2、套包有耗损或使用过程出现故障非质量问题免费更换套包（0.5分） | 1分 |

眼科耗材招标参数

耗材12：青光眼引流阀

- 用途：治疗青光眼术中用于引流房水

评分标准（10分）

| - （一）价格部分（4分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 评分点 | - 评审内容 | - 分值 |
| - 报价 | - 价格分采用青光眼引流物的低价优先法计算，即满足招标文件要求且青光眼引流物投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： - 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)x4 | - 4分 |
| - （二）技术部分（5分） |  |  |
| - 评分点 | - 评审内容 | - 分值 |
| - 技术要求 | - 1、生物相容性优异，无毒性、低组织反应，耐房水腐蚀且长期稳定。（满足得2分） - 2、结构尺寸精准，引流管柔韧抗折、尖端圆钝，盘体通导不塌陷。（满足得1分） - 3、流体调控可控，房水流速适配眼压需求，防反流、抗堵塞。（满足得1分） - 4、工艺合规无菌，表面光滑易植入，适配临床操作与长期使用。（满足得1分） - 评审依据:检验报告或产品说明书 | - 5分 |
| - （三）商务部分（1分） |  |  |
| - 评分点 | - 评审内容 | - 分值 |
| - 商务要求 | - 1、中标后2周内需送至医院对应的部门 - 2、套包有耗损或使用过程出现故障需免费更换套包 | - 1分 |