（一）技术条款

1、乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）

（1）96T/盒，用于检测献血者血清/血浆样本中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）。

（2）检测方法：酶联免疫两步检测法，适用于血液筛查。

（3）试剂批内、批间变异系数（CV）＜15%；试剂特异性≥95%、灵敏度≥99%。

（4）试剂盒所配96孔微孔板必须符合标准（12条，每条8孔），适合全自动酶免分析系统、酶标仪和洗板机使用。

（5）试剂盒内各种组份齐全和足量，用户不需配制，适用于全自动酶免分析系统检测和手工检测。

（6）如有加样本稀释液步骤，要求加样本后有变色反应，避免漏加样。

（7）2020年度使用该投标产品上报采供血机构血液检验结果的实验室用户数须大于300家 (投标人须提供该产品2020年度国家卫健委临检中心三次采供血机构血液检验室间质评实验室用户数总和的数据并加盖投标人公章）

2、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒四代（酶联免疫法）

1.产品要求：经国家药品监督管理局批准，获得产品注册证；

2.产品用途：定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体；

3.检测原理：双抗原夹心法酶联免疫法；借助生物素-亲和素级联放大原理；

4.产品规格：96人份/盒（8孔*12条）；

5.储存条件及有效期：2-8℃避光保存，有效期不少于（可包含）12 个月；

6.加样量：加样量不低于50uL；

7.抗干扰性强：常见的干扰因素如类风湿因子、ALT升高均不会造成假阳性；黄疸、高脂血、溶血样本中胆红素、甘油三酯和血红蛋白含量分别低于1.71mmol/L、170mmol/L 和2000mg/L时，对结果判定无影响（见产品说明书）；

8.室间质评： HCV项目（双抗原夹心法）使用单位数不少于300家；

9.用户数量：省级血液中心的用户数量不小于10家，总使用单位数不少于400家；

3、人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）

（1）96T/盒，用于检测献血者血清/血浆样本中的人类免疫缺陷病毒抗体（HIV-1、2型抗体）。

（2）检测方法：酶联免疫两步检测法，适用于血液筛查。

（3）试剂批内、批间变异系数（CV）＜15%；试剂特异性≥95%、灵敏度≥99%。

（4）试剂盒所配96孔微孔板必须符合标准（12条，每条8孔），适合全自动酶免分析系统、酶标仪和洗板机使用。

（5）试剂盒内各种组份齐全和足量，用户不需配制，适用于全自动酶免分析系统检测和手工检测。

（6）如有加样本稀释液步骤，要求加样本后有变色反应，避免漏加样。

（7）2020年度使用该投标产品上报采供血机构血液检验结果的实验室用户数须大于300家 (投标人须提供该产品2020年度国家卫健委临检中心三次采供血机构血液检验室间质评实验室用户数总和的数据并加盖投标人公章）

4、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）

（1）96T/盒，用于检测献血者血清/血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。

（2）检测方法：酶联免疫两步检测法，适用于血液筛查。

（3）试剂批内、批间变异系数（CV）＜15%；试剂特异性≥95%、灵敏度≥99%。

（4）试剂盒所配96孔微孔板必须符合标准（12条，每条8孔），适合全自动酶免分析系统、酶标仪和洗板机使用。

（5）试剂盒内各种组份齐全和足量，用户不需配制，适用于全自动酶免分析系统检测和手工检测。

（6）如有加样本稀释液步骤，要求加样本后有变色反应，避免漏加样。

（7）2020年度使用该投标产品上报采供血机构血液检验结果的实验室用户数须大于300家 (投标人须提供该产品2020年度国家卫健委临检中心三次采供血机构血液检验室间质评实验室用户数总和的数据并加盖投标人公章）。

说明：以上技术条款为谈判文件的实质性内容，供应商须全部响应或优于，否则为无效响应。