
病床一批市场调研要求

注：包括但不限于以下技术参数要求、资质要求等，提供厂家参数确认函加盖制造商公章证明。

清单：
病床 68张，预算单价2660元/张

陪护椅65张，预算单价570元/张

技术要求：
产品规格:2100*100*500mm±50mm，可根据需求定制。
床体可载重≥220kg；背板动态载重≥150kg。
床架采用矩型碳素钢管焊接；
摇杆系统:摇杆为带极限位置双向螺杆。

调节范围:背部调节高度:0-70°±5°，腿部调节高度:0-40°±5°

病床铝合金护栏:铝合金材质，护栏支柱≥6支，可收缩平放，带有锁定装置，具有防夹手功能。

采用双面脚轮，具有开关功能。

ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐。
不少于四个点滴架插座，另配不少于四个引流袋挂钩。

不锈钢双段式点滴架。

可伸缩床上餐桌，与病床大小配套，带有防翻设计。

病床其它配置：

床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、引流钩4个、餐板1张、陪护椅1张、床头柜1个。
病理组织全自动脱水机市场调研要求

注：包括但不限于以下技术参数要求、资质要求等，提供厂家参数确认函加盖制造商公章证明。

清单：
1、病理组织全自动脱水机1台。
主要技术参数：
1、现有场地尺寸空间限制，脱水机大小在此范围内（宽920mm*深800mm*高1600mm）。
2、组织缸≥1个，总容量≥300个组织包埋盒，样本篮≥2个。

3、试剂瓶数≥11个，蜡缸数≥3个。

4、具有全封闭全自动功能。

5、适配市场上常用的环保脱水试剂。
6、试剂管理系统全面且精准，故障率低。
7、具有多种脱水程序，具有清洗程序并自动烘干功能。
8、运行稳定性高，具有监控功能、断电记忆保护功能。

9、安全性高，环保。
10、具有每年≥2次维护保养，至少5年质保，且厂家维保响应迅速。

电子鼻咽喉镜系统市场调研要求

注：包括但不限于以下技术参数要求、资质要求等，提供厂家参数确认函加盖制造商公章证明。

1. 具备1920×1080P高清晰度HDTV成像能力，逐行或隔行扫描， 

2. 具备两种结构增强模式：对比度明显的较大粘膜组织和毛细管等细微的结构。

3. 画中画：可显示副画面，可任意组合显示内窥镜影像、超声影像。

4. 具有图像冻结功能

5.报告可通过Word或PDF存储

6.主机兼容本院电子鼻咽喉内窥镜

血液透析机市场调研要求

注：包括但不限于以下技术参数要求、资质要求等，提供厂家参数确认函加盖制造商公章证明。

1、适用于血液透析、单纯超滤、单针透析等常规透析治疗模式。

2、彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥10英寸，全中文操作界面。

3、具有钠离子和超滤曲线功能

4、具有透析过程中调整补液或补液功能。

5、超滤曲线：具备固定或自由设定的可调超滤曲线，实现个体化透析治疗。

6、超滤方式：采用容量式平衡腔控制，腔体容量≤100ml

7、可进行血路管通透性和密闭性自检，能在透析的过程中每隔12-15分钟进行一次水路自检。

8、设备标配蓄电电池，当供电中断时，蓄电电池会负责无延迟地供电≥15分钟，以维持体外血液循环正常运行

9、支持多种消毒方式：热消毒、化学消毒、支持多种消毒方式：热消毒、化学消毒等，消毒时间不超过36分钟。

10、具备透析充分性功能，能够监测KT/V和血浆钠浓度。

11、监测功能：具备在线血压监测功能。

12、信息化与接口：可接入医院信息系统，支持数据上传与集中管理，配备患者读卡器组件。

13、透析液系统：适用于各种配方透析液，支持碳酸盐干粉、浓缩液，并可连接中心供液系统。

14、动脉压监测至少包含：-300mmHg~+280mmHg，精确度±10mmHg。

15、静脉压监测至少包含：-50mmHg~390mmHg,精度：±10mmHg。

16、跨膜压监测至少包含：-50mmHg~500mmHg,精度：±10mmHg。

17、透析液流量至少包含300mL/min、500mL/min可调。

18、漏血器检测原理：光学检测

19、透析液温度至少包含：35℃~39℃

20、透析液电导率至少包含：13mS~15mS,精度±0.2mS/cm.

21、血流量至少包含：50~500mL/h.可采用2mm～8mm不同直径透析管路.

22、肝素泵注入流量至少包含0.5~9.9ml/h

23、透析用水进水压力至少包含：1.5 – 6.0 bar

24、配有透析液过滤器支架和同品牌透析液过滤器，可过滤透析液，具备提示透析液过滤器使用寿命功能。

住培办和护理模型一批市场调研要求

注：包括但不限于以下技术参数要求、资质要求等，提供厂家参数确认函加盖制造商公章证明。

一、设备清单
	序号
	设备名称
	国别
	数量
	单位
	预算单价

（元）
	预算总价

（元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	除颤仪
	国产
	2
	台
	45000
	90000

	2
	（股动脉）中心静脉穿刺插管模型
	国产
	1
	个
	18000
	18000

	3
	高级外科手术训练模型（半身）
	国产
	3
	个
	18000
	54000

	4
	胸腔穿刺模型（椅背式）
	国产
	3
	个
	13500
	40500

	5
	支气管内窥镜训练模型
	国产
	1
	个
	10500
	10500

	6
	胃镜与ERCP训练模型
	国产
	1
	个
	9800
	9800

	7
	高级动脉血气分析训练模型
	国产
	4
	个
	8800
	35200

	8
	AED训练机
	国产
	1
	个
	6000
	6000

	9
	腹穿模型
	国产
	2
	个
	5500
	11000

	10
	骨穿模型
	国产
	2
	个
	5500
	11000

	11
	小儿导尿模型（三岁真人全身大小）
	国产
	1
	个
	5500
	5500

	12
	导尿模型（男）
	国产
	2
	个
	3000
	6000

	13
	导尿模型（女）
	国产
	2
	个
	3000
	6000

	14
	成人下胃管模型（半身）
	国产
	3
	个
	3000
	9000

	15
	肠镜检查模型
	国产
	1
	个
	2700
	2700

	16
	海姆立克操作仿真套装（成人马甲）
	国产
	2
	个
	2600
	5200

	17
	脓肿切开模型
	国产
	10
	个
	800
	8000

	18
	橡皮障套装
	国产
	8
	套
	3500
	28000

	19
	Grace刮治器5/6、7/8、11/12、13/14
	国产
	8
	套
	700
	5600

	20
	牙周刮治模型
	国产
	8
	个
	400
	3200

	21
	口腔脓肿切开引流模型
	国产
	8
	件
	400
	3200

	22
	缝合练习模块
	国产
	10
	个
	220
	2200

	23
	专用口内缝合模型（透明）
	国产
	8
	件
	80
	640

	24
	口腔操作用树脂牙齿模型
	国产
	100
	套
	50
	5000

	25
	定制书柜（3.6*1.8*0.4m)
	国产
	1
	个
	3800
	3800

	26
	病床
	国产
	2
	床
	2500
	5000

	27
	储物柜（置物架）
	国产
	2
	个
	1500
	3000

	28
	治疗车
	国产
	2
	台
	1000
	2000

	29
	不锈钢器械柜（带锁）
	国产
	4
	个
	3500
	14000

	30
	床头柜
	国产
	1
	个
	300
	300

	31
	移动可折叠培训桌
	国产
	10
	张
	400
	4000

	32
	牙护理保健模型
	国产
	1
	个
	1000
	1000

	33
	全功能高仿真输液手臂
	国产
	1
	个
	5000
	5000

	34
	高级静脉穿刺手臂训练模型
	国产
	2
	个
	2500
	5000

	35
	旋转式桡动脉穿刺手臂模型
	国产
	1
	个
	15000
	15000

	36
	高级自动电脑心肺复苏模拟人
	国产
	1
	个
	40000
	40000


部分设备市场调研要求

（一）除颤仪

1.手动除颤：具备

2.心电监护：具备

3.AED功能：具备

4.自动阻抗补偿：具备

5.同步除颤：具备

6.电极板类型：成人/小儿一体化

7.体外起搏：具备

8.起搏模式：固定、按需、降速

9.生理报警：具备

10.技术报警：具备

11.重量：≤6kg（含电池）

12.屏幕尺寸：≥7英寸

13.显示通道数：≥5通道

14.除颤能量档位：20档以上

15.电极板操作：能量选择、充电、放电

16.充电至200J时间：＜5s

17.除颤后心电基线恢复时间：≤2.5s

18.阻抗值实时显示：具备无创血压收缩压范围：成人40～270mmHg、小儿40～200mmHg、新生儿40～135mmHg

19.无创血压舒张压范围：成人10～210mmHg、小儿10～150mmHg、新生儿10～100mmHg

20.心电波形速度：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s等

21.心律失常分析种类：不少于15种

22.脉率范围：≥30-240bpm

23.电池配置：1块，可选配2块

24.360J除颤次数：≥100次

25.记录仪：配置

26.防尘防水等级：≥IP44

27.电池配置：1块，可选配2块

（二）高级外科手术训练模型（半身）

1、材质：仿真人体模型，皮肤柔软富有弹性，触感真实

2、可进行外科手术基本操作：切开、止血、剥离、结扎血管、切除、吻合、缝合、换药等

3、可进行阑尾切除术、胆囊切除术等至少3种以上腹部常见模拟手术操作

（三）胸腔穿刺模型（椅背式）

1、模型结构：成年男性头颈、躯干部模型

2、体位：反向坐于靠背椅上，双臂平置

3、体表标志：体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙等 容易触摸

4、穿刺部位：双侧肩胛下角线、腋中线、腋后线

5、具备电子监测/警示系统

6、具备穿刺错误提示

（四）高级动脉血气分析训练模型

1、材质：高分子环保材料

2、动脉搏动：挠动脉、搏动

3、血液循环系统：电动循环系统，模拟动脉血液循环，舒张压及脉搏频率

4、搏动调节：搏动速度和强弱可以调节

5、穿刺手感：明显的落空感，并有回血产生

6、多次穿刺效果：多次穿刺后针眼不明显

7、骨性标志：骨性标志清楚、明显

8、解剖结构依据：亚洲成年男性手腕


